Allegato al Capitolato Speciale per l’appalto della fornitura ed installazione di attrezzature varie ed arredi destinati al Laboratorio di Sanità Pubblica – LSP ex LIP Medico-Micrografico dell’Azienda USL 6 di Palermo.

Acquisto finanziato ex art. 71 L. 448/98.

SCHEDE TECNICHE DI GARA

LOTTO 1 – BASE DI GARA € 140.900,00 OLTRE IVA:

Il lotto comprende le seguenti attrezzature, aventi le caratteristiche ed i requisiti appresso riportati:

- n. 1 sistema real time ricerca OGM;

- n. 1 luminometro per tossicologia algale;

- n. 1 HPLC per analisi cromatografiche;

N. 1 sistema per l’analisi quantitativa degli OGM in real time PCR:

  - CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA:

    - n. 1 PCR quantitativa in real time;

    - n. 1 estrattore semiautomatico di acidi nucleici;

    - n. 1 cella orizzontale per elettroforesi del DNA;

    - n. 1 alimentatore per elettroforesi;

    - n. 2 microcentrifughe da banco ventilate;

    - n. 1 termomiscelatore;

    - n. 1 transilluminatore UV;

    - n. 1 omogenizzatore;

    - set di micropipette monocanale a volume variabile;

    - set di micropipette  8 canali a volume variabile;

    - n. 1 cappa Biohazard a flusso laminare verticale;

    - n. 1 cappa per PCR

  - CARATTERISTICHE E REQUISITI:

    - n. 1 PCR quantitativa in real time;

strumento dedicato per l’analisi “real time” dei prodotti di amplificazione che permette la quantificazione di acidi nucleici mediante PCR.

Blocco portacampioni a 96 posizioni per tubi da 0,2 ml, piastre da 96 pozzetti e strips, controllato da un sistema Peltier.

Sorgente di eccitazione costituita da lampada alogena al tungsteno con banda spettrale nel visibile.

Rivelatore Charge Couplet Device (CCD).

Camera a temperatura controllata.

Sistema ottico costituito da 5 filtri di eccitazione e 5 filtri di emissione.

Acquisizione contemporanea del segnale di fluorescenza su tutto il blocco di 96 campioni.

Utilizzo di uno standard interno, indipendente dalla chimica usata, che permette la correzione in automatico di errori dovuti a fluttuazione di fluorescenza causate da variabili esterne alla reazione PCR.

Software di gestione dello strumento.

Software di progettazione di sonde e primers.

Computer e stampante.

Corredato di:

      - n. 1 kit da 100 tests per la ricerca degli OGM nella soia;

      - n. 1 kit da 100 tests per la ricerca degli OGM nel mais;

N.B. kit, reagenti e strumenti devono essere validati per la metodica OGM in “real time”

    - n. 1 estrattore semiautomatico di acidi nucleici:

stazione di preparazione in grado di isolare e purificare 96 campioni di DNA o RNA in circa 1 ora.

Sistema a vuoto integrato e controllato elettronicamente.

Interfaccia grafica che permette di visualizzare, creare e modificare metodi di estrazione controllati step by step.

Possibilità di memorizzare diversi metodi.

Corredato di: n. 1 kit di avviamento, comprendente reagenti e materiale monouso per il funzionamento dello strumento per circa 1000 campioni.

    - n. 1 cella orizzontale per elettroforesi del DNA:

Completa di: pettini e vassoio porta gel.

Elettrodi sostituibili.

Dimensioni: cm. 7 x 10 circa.

    - n. 1 alimentatore per elettroforesi:

alimentatore 300V400 mA. N. 4 uscitein parallelo.

    - n. 2 microcentrifughe da banco ventilate:

Microcentrifuga da banco per lavori con tubi fino a 2 ml di volume.

Velocità massima 13.000 rpm.

Capacità massima 12x1,5/2 ml.

Controllo e regolazione della velocità con step di 1.000 rpm.

Display digitale e pulsante per operazioni di brevi centrifugazioni.

Completa di: 3 piatti adattatori per provette da 1,5/2 – 0,75 – 0,4 ml.

    - n. 1 termomiscelatore:

range di controllo della temperatura almeno da temperatura ambiente a 90°C.

intervallo di agitazione da 300 a 1.500rpm.

blocco per 24 provette da 1,5ml.

    - n. 1 transilluminatore UV:

lunghezza d’onda 302nm o 312 nm.dimensioni: 200x200.

    - n. 1 omogenizzatore: capacità 4 lt circa.

Motore a tre velocità selezionabili: almeno 15000, 18000e 22000 g/min.

Contenitore in acciaio inox a lame incorporate.

    - set di micropipette monocanale a volume variabile:

cono porta puntale autoclavabile.

Ogni pipetta deve essere certificata e autoclibrabile dall’utilizzatore.

Quantità e tipo richiesti:

- n. 2 micropipette 0,1 – 2,5 ul;

- n. 2 micropipette 0,5 – 10 ul;

- n. 2 micropipette 2 – 20 ul;

- n. 2 micropipette 10 – 100 ul;

- n. 2 micropipette 20 – 200 ul;

- n. 2 micropipette 100 – 1000 ul.

    - set di micropipette  8 canali a volume variabile:

cono porta puntale autoclavabile.

Ogni pipetta deve essere certificata e autoclibrabile dall’utilizzatore.

Quantità e tipo richiesti:

- n. 1 micropipette 0,5 – 10 ul;

- n. 1 micropipette 5 – 50 ul;

- n. 2 micropipette 30 – 300 ul;

    - n. 1 cappa Biohazard a flusso laminare verticale:

dimensioni circa 90 cm.;

deve assicurare la protezione di: operatore, prodotto ed ambiente.

Pannello di controllo con microprocessore e display digitale per velocità aria, quantità aria espulsa e riciclata.

Contaore di lavoro della cappa e di funzionamento lampada UV.

Allarmi acustici e visivi.

Piano di lavoro in acciaio inox.

Finestra a ribalta.

N. 1 presa elettrica.

Accensione a chiave.

Completa di rubinetto vuoto e gas con dispositivo di sicurezza.

Pannello di chiusura frontale.

Lampada UV compresa.

Supporto da pavimento.

Certificata EN 12469

    - n. 1 cappa per PCR:

mini cappa per PCR a flusso verticale laminare in classe 10controllata da microprocessore.

Dotata di prefiltro HEPA.

Display a cristalli liquidi.

Lampada UV compresa.

Dimensioni esterne 50x70x110h.

N. 1 Luminometro per tossicologia algale

Strumento (rif. Lumistox 300) avente le seguenti caratteristiche:

lumenometro con fotomoltiplicatore gestito da un microprocessore con software integrato;

misura di tossicità acuta e cronica con batteri bioluminescenti;

ISO/DIN 11348;

lunghezza d’onda utilizzata 860 nm;

EC/20/EC50: analisi di tossicità con possibilità di impostare tre tempi di incubazione;

analisi preliminari di tossicità con risultati espressi in % di incubazione della luminescenza;

analisi secondo DIN 38412 perte 34/341;

misure di luminescenza in unità relative per applicazioni particolari quali misure di APT, test di mutagenicità;

azzeramento automatico;

display alfanumerico a cristalli liquidi;

software integrato per lettura automatica, con possibilità di modificare le impostazioni di lingua, unità di misura, integrazione, fattore, risoluzione, collegamenti;

interfaccia RS 232 C per PC e stampante parallela;

temperatura di esercizio 15°C - 29°C;

alimentazione elettrica 230V;

dimensioni 435x140x375 mm.;

precisione <2% al punto di calibrazione di 10 FNU divergenza >a 1% per anno.

N. 1 strumento HPLC per analisi cromatografiche composto da:

- modulo pompa ed auto-campionatore completo di:

  - forno per termostatazione colonne;

  - degassatore a membrana per microcamere per ciascun solvente;

  - sistema di lavaggio automatico delle guarnizioni dei pistoni con pompa indipendente;

  - sistema di termostatazione e controllo della temperatura dei campioni fra + 4°C e + 40C ad effetto Peltier; μ

- sistema di pompaggio

- pompa a due pistoni con motore a guida indipendente in serie con controllo microprocessorizzato, precisione = +/- 0.075%;

- miscelatore da 1 a 4 solventi in alta pressione;

- flusso programmabile da 10 μL/min a 5 mL/min con regolazione automatica e continua del coefficiente di comprimibilità del solvente;

- erogazione costante del flusso indipendente dalla contro-pressione operativa;

- sistema di pompaggio senza miscelatori o smorzatori (dumpners) a basso volume morto: inferiore a 600μ, comprensivo dell’autocampionatore;

- pressione massima di esercizio: 5000 psi con possibilità di impostare limiti da alta o bassa pressione;

- incremento del flusso di partenza a velocità programmata;

- programmabilità di gradiente: possibilità di memorizzare almeno 10 curve con profili predeterminati (lineari – concavi – convessi);

- autocampionatore

- possibilità di memorizzare i nomi di metodi di analisi, campioni, operatore e data;

- totale programmabilità dei parametri dell’inezione;

- capacità di caricamento di almeno 100 camponi di vials da 2 mL;

- caroselli porta-campioni indipendenti per metodi dedicati;

- volume di inezione variabile da 0.1 a 100 μL standard;

- precisione < a 0.5% RSD;

- Linearità > 0.999 deviazione standard;

- Sequenza programmabile standard/campione;

- Gestione automatica del movimento di iniezione sincronizzato con la posizione delle teste di pompaggio;

- Programma di priorità per campioni urgenti;

- Controllo dell’altezza dell’ago nella fiala per iniezione per iniezione bifase;

- Lavaggio interno/esterno dell’ago ad ogni iniezione con apposita soluzione di lavaggio;

- Possibilità di ritardare l’iniezione rispetto alla partenza del gradiente;

- Volume minimo di campione necessario per iniezione < a 10 μL;

- Il sistema non deve richiedere gas compressi;

- rilevatore UV/VIS a serie di diodi. Unità ottica con lampada al deuterio con le seguenti caratteristiche:

- 512 fotodiodi per lettura nel range 190-800 nm, con accuratezza +/- 1nm;

- foto diodo di riferimento per una maggiore stabilità nel tempo;

- ottica a doppio raggio;

- noise +/- 1.5x10-5 AUFS – Drift 1x10 -3 AU/H;

- risoluzione digitale 1.2 nm;

- risoluzione OTTICA 1.2 nm;

- linearità da 0.001 a 2 AUFS;

- volume della cella standard 8 μL;

- autocalibrazione della lampada ad ogni iniezione;

- correzione continua dell’emissione dell’energia della lampada che garantisce uniformità di emissione per tutta la sua durata;

- software per l’elaborazione/gstione dei dati spettrali, analisi della purezza del picco, rappresentazione in 3 D e topografia dei dati cromatografici e spettrali;

- software di contrasto spettrale e di contrasto di soglia per la conferma dei dati spettrali, possibilità in routine di acquisire segnali bidimensionali escludendo l’elaborazione 3D;

- rilevatore spettrofluorometrico per HPCL a scansione rapida e programmabile con 2 monocromatori per l’eccitazione e per l’emissione con:

- possibilità di acquisizione multicanale (minimo 2 canali);

- lampada allo Xenon da 150 Watt;

- range di accettazione 200 – 890 nm;

- range di emissione 210-900 nm;

- accuratezza della lunghezza d’onda +/- 3 nm;

- ripetibilità della lunghezza d’onda +/- 0.25 nm;

- programmabilità nel tempo della lunghezza d’onda. Eccitazione ed emissione Max Plot, PMT gain;

- possibilità di acquisizione spettri in Ex ed Em;

- cella a flusso volume 8 μL resistente a pressioni di almeno 10 Bar;

- sensibilità signal/Noise >800 per il segnale Raman dell’acqua;

- controllo strumentale: possibilità di diretto e remoto via software senza interfacce convertitore analogico-digitale;

- software di gestione completo di Personal Computer e stampante a getto d’inchiostro: sistema per la gestione cromatografia con possibilità di controllo di 4 rilevatori in serie, per singola linea, composto  da:

- scheda per controllo/acquisizione strumentazione;

- software per la gestione di unità cromatografiche, l’acquisizione il processo e la memorizzazione dei dati;

- DATA BASE relazione integrato che permette una completa tracciabilità delle operazioni effettuate ed una facilitazione nella ricerca dei dati;

- Possibilità di acquisire dati e contemporaneamente rielaborare cromatogrammi precedentemente memorizzati;

- Operante in ambiente Windows 2000 o XP Professional;

- Possibilità di esportare grafici  e tabelle in altri programmi (Word, Excel, Power Point);

- E’ richiesto, altresì, un anno di supporto telefonico comprensivo di fornitura degli Up-grade disponibili  +  installazione e training sul sistema di gestione e sul sistema HPLC comprensiva di un corso base “On site”.

LOTTO 2 – BASE DI GARA € 12.650,00 OLTRE IVA:

Il lotto comprende le seguenti attrezzature, aventi le caratteristiche ed i requisiti appresso riportati:

- n. 1 misuratore portatile di ossigeno disciolto;

- n. 1 anemometro;

- n. 2 bilance elettriche di precisione;

- n. 2 conduttivimetri;

- n. 2 colorimetri;

N. 1 Misuratore portatile di ossigeno disciolto

- Strumento portatile alimentato a batterie alcaline, a microprocessore;

- calibrazione automatica e compensazione della temperature automatica;

- compensazione della salinità manuale con inserimento del valore da 0 a 70 g/Kg;

- allarme di calibrazione  selezionabile 1.999 giorni;

- kit comprendente: valigetta di trasporto, elettrodo per ossigeno disciolto, camera di calibrazione, soluzione elettrolitica, soluzione di cilizi, batteria e manuale di istruzione;

N. 1 Anemometro

- Strumento di precisione utilizzabile con sonda a elica, e a filo caldo;

- Display a cristalli liquidi;

- Dimensioni 190x57x42 mm circa;

- Funzionamento a batterie ricaricabili;

- Carica batterie;

- Certificato di calibrazione ISO con 4 punti calibrazione per ciascuna sonda

N. 2 Bilance elettriche di precisione:

bilancia tecnica avente le seguenti caratteristiche:

- leggibilità 10 mg;

- capacità 2100 g;

- piatto quadrato 180x180 mm circa;

- divisione di lettura 0.01 g;

- campo di taratura: 2100 g;

- riproducibilità < 0.01 g;

- scostamento della linearità < 0.02 g;

- tempo di misura < 1,5 sec.;

- adattabilità alle condizioni ambientali;

- alimentazione a 220V;

- lettura display digitale.

N. 2 Conduttivimetri

Strumento con controllo a microprocessore

- 4 intervalli di misura selezionabili: 0/199.9 μS/cm con risoluzione 0.1 μS/cm - 0/199.9 μS/cm con risoluzione 1 μS/cm - 0/199.9 μS/cm con risoluzione 0.1 mS/cm;

- accuratezza 1% per tutti gli intervalli;

- calibrazione a singolo punto;

- compensazione automatica della temperatura da 10 a 40°C;

- funzionamento a batterie;

- sonda in acciaio inox.

N. 2 Colorimetri

Strumento da banco per la misurazione di ioni avente le seguenti caratteristiche:

- capacità di effettuare almeno 36 parametri;

- ampio display digitale;

- alimentazione a batteria ricaricabile;

- carica-batteria;

- fornito di cuvette per la lettura di tutta la batteria di reagenti per l’esecuzione  dei tests effettuabili

LOTTO 3 – BASE DI GARA € 148.500,00 OLTRE IVA:

Il lotto comprende le seguenti attrezzature, aventi le caratteristiche ed i requisiti appresso riportati:

- n. 1 diffrattometro a raggi X;

- n. 1 spettofotometro FT-IR – microscopio FT-IR;

- n. 2 pompe rotative per campionamento aria 50lt/min.;

N. 1 Diffrattometro a raggi X

generatore a raggi X: potenza 3KW – tensione 60 kV – corrente 60 mA – monofase 230;

Vac ± 10% - pannello di controllocon indicazione dei KV e  dei mA e relativi potenziometri ad alta precisione, controllo completo tramite PC;

cuffia a raggi X autoprotetta a una finestra lineare con otturatore di sicurezza, otturatore elettromagnetico per comando a distanza, spie rosse di segnalazione e  porta-filtri;

tubo a raggi X anodo di Cu, fuoco fine, 4 finestre in berillio, potenza 1500 watts;

cabina di protezione integrale anti-X contro le radiazioni diffuse, con finestra in PLV ad alta densità, portellone di accesso controbilanciato, luce interna ed interruttori di sicurezza;

goniodiffrattometro verticale theta/2theta a due assiindipendenti completo di 2 step motors con zero check, sistema ottico a fenditure fisse ma intercambiabili con slits divergenti e anti divergenti;

portacampioni rotante per filtri carta o film sottili 40 mm e 100 giri/min;

monocromatore in grafite installato sul raggio diffratto per rimuovere X-ray, Kβ e segnali di fluorescenza emessi dal campione;

contatore a scintillazionecon  fotomoltiplicatore e cristallo Nal (TI);

interfaccia elettronica con schede di acquisizione e controllo motori, scheda analizzatore, scheda alimentazione alta tensione per scintillatore, scheda di controllo step-motors;

mulino rapido micro con regolazione elettronica indipendente dal numero di giri del mortaio e del pestello;

possibilità di macinazione e omogeneizzazione di due o più componenti delle stesse o diversa consistenza con rapporto 1:10000;

possibilità regolazione movimento del pestello da 0-3000 giri/min;

possibilità regolazione movimento del mortaio da 0-500 giri/min;

temporizzatore 0-12 minuti;

P.C. : sistema operativo XP pentium 4 – ram 128 Mb – HDD 40 Gb –lettore  CD-ROM – tastiera Windows – Mouse – Video 17” LCD, Stampante;

Software: programma di  diffrazione  X  per polveri, in ambiente Windows per gestione diffrattometro,  impostazione dei parametri di misura Winacq. Analisi somma/sottrazione degli spettri, smoothing polinomiale, ricerca e localizzazione dei picchi, sottrazione del fondo, confronto fra più diffrattogrammi, analisi dei profili e del picco singolo (Windust), programma di ricerca delle fasi cristalline, attraverso l’utilizzo di una banca dati con la quale è possibile confrontare il proprio diffrattogramma con quelli dell’archivio (WINsearch);

gruppo  autonomo di  raffreddamento per la circolazione forzata dell’acqua di raffreddamento per  la  circolazione  forzata  dell’acqua  di   raffreddamento: scambiatore  di  calore  3,6 KW di dissipazione,  serbatoio di riserva  di capacità  35  lt, pompa per la  circolazione  dell’acqua, pressione sonora dB 69-70.

Circuito di alimentazione, by pass manuale, relè di avviamento, termostato max temperatura, raccordi inox.

N. 1 Spettofotometro FT- IR

Spettofotometro FT-IR per operare nell’infrarosso fondamentale e nel vicino IR.

Zona spettrale compresa fra 200 e 5000 cm.;

sistema di campionamento ATR a singola riflessione a cristalli di diamante. Pressa idraulica a 15 tonnellate e pastigliatore per pastiglie da 13 mm.;

funzione per eseguire automaticamente serie controlli interni;

sistema di controllo digitale della scansione e della velocità;

inteferometro perfettamente allineato;

sorgente glowbar con raffreddamento ad aria. Spicchi in oro;

risoluzione standard dello spettromentro 0.5 cm-1;

velocità di scansione a 2 spettri al secondo;

rapporto segnale rumore  < 6000:1 picco a picco  per misure a 4 cm.  di risoluzione con 5 sec. Di accumulo;

detector DLATGS intercambiabile con convertitore analogico digitale integrato;

accessorio per  collegamento a microscopio ottico. Computer con relativo programma gestionale. Connessione   al computer scheda eternet.

N. 1 Microscopio FT- IR

Intervallo spettrale 7000-600 cm-1;

detector MCT;

aperture circolari per illuminazione di aree corrispondenti fra 20 e 250 micron con obiettivo standard;

aperture knifeedge;

obiettivi standard 15x obiettivo ATR 20x con cristallo in germanio;

portacampione automatico;

possibilità di visualizzazione del campione con obiettivo binoculare e videocamera integrata con monitor  LCD.

N. 2 Pompe rotative per campionamento aria 50lt/min.:

flusso digitale range fino a 40 lt/min.;

garanzia della portata costante per tutta la durata del campionamento;

dispositivo automatico per la compensazione automatica delle perdite di carico;

precisione: ± 2%;

prevalenza della pompa 620 mmHg;

pannello di comando e controllo per il funzionamento in modo dialogo;

campo di regolazione tramite flussometro digitale da 0.1 a 40 lt/min.;

impostazione del tempo e del volume di campionamento;

avvio istantaneo o ritardato;

possibilità di revisione dei dati impostati e rilevati;

possibilità di rilanciare l’ultima  programmazione eseguita;

parzializzazione dei volumi aspirati: contatore volumetrico a secco non riazzerabile;

sistema di allarme;

serpentina ad elevato scambio termico e ventola di raffreddamento;

filtro di protezione contro umidità ed aspirazione liquidi;

alimentazione 220 V - 50 Hz  - 175 W;

peso max  10 kg;

segnalazione di eventuale mancanza di alimentazione e memorizzazione dati con batterie tampone.

LOTTO 4 – BASE DI GARA € 220.000,00 OLTRE IVA:

Il lotto comprende la seguente attrezzatura, con le caratteristiche ed i requisiti appresso riportati, nonché il corso di formazione del personale utilizzatore:

N. 1 Microscopio elettronico a scansione con microanalisi a raggi:

risoluzione garantita: ≤ 3.5 nm;

rivelatori di elettroni secondari: SED a scintillazione;

ingrandimento: variabile da 5X a 300.000X;

tensione di accelerazione: variabile da 500V a 30KV;

corrente del fascio elettronico: variabile da 10-6 a 12-12 A;

goniometro eucentrico con operazione di rotazione e spostamento in X e Y e inclinazione del campione;

porte ausiliarie: sistema di microanalisi EDS, precamera per la sostituzione, altri detector quali BED, CL, EBSD, IR CAMERA, PCD, BEAM BLANKER;

sistema ottico-elettronico: cannone elettronico con sorgente di tungsteno e sistema di sostituzione  a cartuccia precentrata;

doppia lente condensatrice Zoom Condenser;

lente obiettivo superconica;

wobbler;

dispositivo fuoco dinamico;

spostamento elettronico dell’immagine ± 50 um;

sistema di vuoto con pompa diffusiva e pompa rotativa;

sistema di controllo: personal computer e sistema operativo XP con le seguenti caratteristiche: processore pentium 4, 1,5 - 2,0 GHz, 512 Mb ram - HDD 40 Gb;

due monitors LCD da 17”, scheda di rete, masterizzatore CD ROM, stampante interfaccia utente, pannello di controllo per le funzioni SEM;

Auto-focus-auto stigmator, auto contrast/brigtness – auto filament saturation;

sistema auto-gun control;

Detector per elettroni retroreflussi;

sistema di microanalisi a dispersione di energia EDS con hardware, software, mappe a raggi X e profili, immagine digitale, detector;

gruppo di continuità e centralina di raffreddamento a circuito chiuso.

LOTTO 5 – BASE DI GARA € 22.000,00 OLTRE IVA:

Il lotto comprende le seguenti attrezzature, aventi le caratteristiche ed i requisiti appresso riportati:

N. 2 cappe a flusso laminare verticale

Cappa classe di sicurezza II DIN 12950 parte 10, per il trattamento di preparati microbiologici.

Struttura in acciaio inox, verniciato con poliestere;

Pannelli frontali e laterali di sicurezza. Si evidenzia che è preferito il tipo con pannelli laterali

in vetro;

Alta resistenza a sostanze chimiche e raggi UV;

Pressione negativa in tutte le parti esposte a contaminazione;

filtri EPA;

Display digitale con registrazione delle ore di lavoro;

Sistema di allarme per intasamento filtri;

Telaio di supporto laccato;

presa elettrica interna;

dimensioni: mm. 1600x2100x950 circa.

LOTTO 6 – BASE DI GARA € 40.000,00 OLTRE IVA:

Il lotto comprende la seguente attrezzatura, avente le caratteristiche ed i requisiti appresso riportati:

N. 1 Analizzatore automatico per analisi in colorimetria, turbidimetria e potenziometria diretta e indiretta:

strumento capace di effettuare analisi in colorimetri. Turbidimetria a potenziometria diretta e indiretta con almeno 55 parametri a bordo capace di produrre almeno 400 test/ora:

configurazione e requisiti:

- vano porta campione capace di alloggiare 50 tubi primari o cups;

- identificazione positiva dei campioni: lettura codice a barre integrato e detector per la presenza di tubi;

- ago campione con sensore di livello, di shock o di coagulo;

- tipi di campioni: siero, sangue intero, plasma, urine CFS, liquidi omogenei;

- diluizione automatica del campione: da 1/2  a 1/22500;

- post concentrazione automatica da x2 a x10.0;

- ago reagente con sensore di livello e pre-riscaldamento;

- temperatura di reazione: bagno d’aria a 37°C;

- principio di misura: assorbenza in bi-cromatismo, lunghezza d’onda da 340 a 700 nm;

- computer con video LCD a colori 12”;

- monitoraggio in tempo reale dei risultati dei pazienti;

- capacità del Data Base di almeno 10.000 pazienti;

- stazione di validazione integrata;

- gestione di controllo qualità;

- possibilità di collegamento bi-direzionale con il computer gestionale di laboratorio.

LOTTO 7 – BASE DI GARA € 15.950,00 OLTRE IVA:

Il lotto comprende le seguenti attrezzature:

- n. 2 congelatori verticali;

- n. 1 produttore automatico di ghiaccio in scaglie;

- n. 1 lava-vetreria industriale;

aventi le caratteristiche ed i requisiti appresso riportati:

N. 2 Congelatori verticali:

- in acciaio zinco plastificato;

- isolamento in poliuretano esente da CFC con pressore 60 mm circa;

- porte a vetro auto-chiudenti con guarnizione magnetica sostituibile ad innesto;

- illuminazione interna;

- campo di temperatura -15/-25°C;

- griglie sfilabili e regolabili in altezza in acciaio;

- termoregolatore elettrico programmabile a microprocessore dotato di display digitale uminoso;

- allarme audio-visivo di minima e massima temperatura, dotato di tacitazione acustica;

- sbrinamento automatico con temporizzatore pre-programmato;

- sistema antibrina sulla guarnizione;

- refrigerazione ventilata;

- evaporazione automatica della condensa;

- gas refrigerante HFC esente da CFC e HCFC conforme alla legge 28/12/1993, n. 549;

- rumorosità inferiore a 55dB;

- certificazione CE.

N. 1 Produttore automatico di ghiaccio in scaglie:

- struttura in acciaio inox;

- isolamento in poliuretano;

- sportello in materiale isolante con apertura a scomparsa;

- gas refrigerante HFC esente da CFC e HCFC conforme alla legge 28/12/1993, n. 549;

- condensazione ad aria o ad acqua;

- rumorosità inferiore a 70dB;

- certificazione CE.

- Dimensioni 50x65x70 circa.

N. 1 Lava-vetreria industriale (apparecchio per la pulizia degli strumenti di laboratorio):

- caricamento frontale;

- rivestimento esterno in acciaio inox;

- diverse funzioni di lavaggio, compresi:

  - termo-disinfezione;

  - programma di disinfezione termo-chimica;

- indicazione digitale della durata e della temperatura di lavoro;

- n. 2 piani di lavaggio;

- Sistema di accoppiamento diretto per diversi cestelli;

- Braccio irrigatore con ugelli a getto pieno e ugelli a getto piatto;

- Allacciamento per acqua corrente fredda;

- Condensatore di vapore efficace ad una temperatura da 55°C in poi;

- n. 2 pompe di scarico per lisciva e condensatore di vapore;

- sistema di filtro nel tubo d’afflusso dell’acqua e nella vasca di lavaggio;

- riscaldamento elettrico;

- misure esterne:

- cm. 80x54x50 circa.

LOTTO 8 – BASE DI GARA € 22.500,00 OLTRE IVA.

Il lotto comprende:

A) Studio Direzionale completo;

B) Arredi Operativi vari

aventi le caratteristiche ed i requisiti appresso riportati:

A) Studio Direzionale completo composto da:

n. 1 Scrivania direzionale in legno nobilitato melaminico colore noce o mogano (a richiesta) con piano di posa di spessore non inferiore a mm. 35, completa di allungo complanare dx o sx ( arichiesta) porta P.C. e cassettiera fissa con nr. 3 cassetti chiudibili a chiave. Dimensioni orientative cm. 230x110x72h.

n. 1 lampada da tavolo a luce alogena 12V. – 50 Watt con variatore intensità di luce, riflettore ad alta luminosità con vetro protettivo. Struttura in metallo colore grigio metallizzato.

n. 1 vaschetta porta carta.

n. 1 cestino gettacarta in acciaio forato, verniciato colore nero. Dimensioni orientative diametro cm. 25 x 32 h.

n. 1 Poltrona direzionale  girevole con braccioli, schienale alto e sedile imbottiti e rivestiti in pelle o microfibra – colore da concordare. Seduta regolabile in altezza a mezzo pistone a gas, con regolazione dell’intensità secondo il peso dell’utilizzatore. Base a 5 razze in nylon on ruote piroettanti.

n. 2 Poltrone antiscrivania fisse, con braccioli e basamento a slitta. Rivestimento come sopra

n. 1 Attaccapanni a colonna in legno, con finitura laccato opaco – colore da concordare.

n. 1 Mobile servitore basso con 4 sportelli in legno, avente  3  vani con ripiano interno e 1 contenente  un  Frigo/bar  avente  la  capacità  di  lt   40.  Realizzato  in  legno  nobilitato melaminico colore noce o mogano (a richiesta) con 4 ante in legno.

Dimensioni orientative cm. 190x50x80 h.

n. 1 Libreria alta in legno nobilitato melaminico colore noce o mogano (a richiesta), con 4 ante in legno con chiusura a chiave nella parte inferiore e 4 ante in vetro nella parte superiore.

Dimensioni orientative cm. 190x50x200 h.

B) Arredi Operativi vari:

n. 8 Poltrone ergonomiche girevoli, con braccioli, spalliera alta e sedile rivestiti in tessuto ignifugo, seduta regolabile in altezza con meccanismo a gas.  Base  a  5 razze in nylon su ruote piroettanti. Conforme al D.L. 626/94

n. 4 Scrivanie per P.C. in legno nobilitato melaminico colore ciliegio, con piano spessore non inferiore a mm. 25, con piano per tastiera estraibile e porta Tower sottopiano.

Dimensioni orientative cm. 160x80x72 h.

n. 6 Armadio contenitore in legno nobilitato melaminico colore ciliegio, con 2 ante in legno con chiusura a chiave, nr. 4 ripiani interni spostabili. Dimensioni orientative cm. 90x50x200 h.

n. 4 Armadio metallico, realizzato in lamiera di acciaio, con 2 ante metalliche a battente con chiusura a chiave tipo YALE – vano interno corredato da nr. 4 ripiani metallici spostabili. Verniciatura  eseguita  a  polveri  epossidiche  col.  grigio.  Dimensioni  orientative  cm. 100x45x200 h.

n. 3 Classificatori  metallici  per schede sospese.  Realizzato in lamiera di acciaio con 3 cassetti dotati  di  chiusura  a  chiave  con  blocco  simultaneo,    scorrevoli  su  guide  telescopiche.

Verniciatura  eseguita  a  polveri  epossidiche  col. grigio.

Dimensioni orientative cm. 50x65x100 h.

n. 1 Tavolo per riunioni di forma ovale, realizzato con piano di posa in legno nobilitato melaminico colore ciliegio di spessore non inferiore a mm. 25 e con gambe di appoggio al pavimento in acciaio verniciato e piedini in abs livellabili. Dimensioni orientative cm. 240x11x72 h.

n. 8 Poltroncine ergonomiche, girevoli, con braccioli, spalliera bassa e sedile rivestiti in tessuto ignifugo. Seduta regolabile in altezza con meccanismo a gas.   Base  a  5 razze in nylon su ruote piroettanti. Conforme al D.L. 626/94.