| 0 REGIONE SICILIANA Sede legale: Via G. Cusmano, 24 Palermo - P.IVA 04328340825 | DIPARTIMENTO GESTIONE APPALTI PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI Servizio Appalti e Forniture |
| --- | --- |

Lotto n. 1 - realizzazione ”chiavi in mano” di un impianto per risonanza magnetica da 1.5 tesla per l’U.O. di Radiologia del P.O. Ingrassia di Palermo.

Importo a base di gara € 1.612.000,00 oltre IVA

SCHEDA TECNICA DI GARA

E

PARAMETRI PER LA VALUTAZIONE-QUALITA’

Area di Risonanza Magnetica

Elenco per locale di attrezzature ed arredi richiesti:

## Sala di risonanza magnetica

n. 1	impianto di risonanza magnetica ad alta tecnologia con intensita’ di campo di 1,5

tesla

n. 2	Armadi portabobine e accessori  (caratteristiche standard)

## Sala preparazione pazienti, anamnesi, sala emergenze

n.	1	Carrello emergenza, ca. 800 x 1000 x 600 mm

n.	1	Defibrillatore

n.	1	Monitor segnali fisiologici (4 canali)

n.	1	Lampade da visita

n.	1	Travi testaletto

n.	1	Lavabi

# Refertazione

n.	1	Diafanoscopio

n.	1	Riproduttore Laser per Bioimmagini

n.	2	Poltroncine

n.	2	Scrivanie

# Attesa

n.	1	Panca a tre posti

n.	1	Panca a due posti

# Spogliatoio

n.	1	Appendiabiti

n.	1	Panca per spogliatoio

n.	1	Cassetta di sicurezza

# Bagno disabili

n.	1	Maniglia per WC disabili

CARATTERISTICHE TECNICHE E REQUISITI RICHIESTI:

IMPIANTO DI RISONANZA MAGNETICA AD ALTA TECNOLOGIA CON INTENSITA’ DI CAMPO DI 1,5 TESLA

Tomografo a risonanza magnetica con campo magnetico statico pari ad un tesla e mezzo (1,5T) con le caratteristiche minime (o equivalenti), di seguito elencate.

I requisiti minimi non si intendono impegnativi ai fini dell'ammissione in gara, ma concorrono ad identificare la classe, la qualità complessiva e le prestazioni del prodotto richiesto.

Eventuali scostamenti saranno valutati complessivamente dalla Commissione Giudicatrice ai fini dell'assegnazione del punteggio di qualità.

Punteggio massimo disponibile: 								punti     60

CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE, OPERATIVE  E FUNZIONALI MINIME RICHIESTE:

1. Magnete:	                                                                                                      Punti       8

- Magnete superconduttivo con campo non inferiore a 1,5 Tesla, autoschermato attivo, con raffreddamento a singolo criogeno con consumi ridotti

- Elevata omogeneità e stabilita' del campo magnetico (specificare nel dettaglio i valori ottenuti con il metodo di misura V-RMS su volumi sferici di 40, 30, 20 e 10 cm di diametro)

- Possibilità di sistema di compensazione automatica della omogeneità

- Contenimento del campo magnetico disperso per garantire il rispetto dei valori indicati nella normativa vigente.

- Gantry con ampia e profonda svasatura, tunnel a lunghezza ridotta.

- Lettino portapaziente con caratteristiche evolute (in particolare ampia escursione longitudinale per permettere esami di screening oncologico total body senza riposizionamento del paziente - indicare escursione longitudinale massima)

- Possibilità di completa e veloce rimozione del Lettino portapaziente per evacuazione di emergenza.

2.  Gradienti:					 				                        Punti     8

- Gradienti di elevate prestazioni con intensità di almeno 30 mT/m con valori di Slew Rate non inferiori a 90 mT/m/s

- Bassi TR e TE per sequenze 2D Spin Echo, 2D Fast/Turbo Spin Echo ed EPI (specificare nel dettaglio i valori ottenuti utilizzando una matrice di 256x256).

- Sistema di schermatura dei gradienti di tipo attivo

- Tecnologia con raffreddamento ad acqua a duty cycle 100%

- Ampio campo di vista (almeno 45 cm)

- Individuare eventuali specifiche tecniche che possano permettere una migliore valutazione (alta fedeltà, frequenza dì errore, ecc.).

3.  Catena di radiofrequenza e bobine:			                           Punti       12

- Catena di radiofrequenza realizzata con tecnologie avanzate e di tipo digitale

- Interfaccia di ricezione ad almeno 8 canali Phased Array distinti ed indipendenti e possibilità di ulteriore espansione (specificare il numero di elementi attivabili contemporaneamente)

- Amplificatore RF ad elevata potenza

- Bobina testa in quadratura

- Bobina testa/collo phased array compatibile con le tecniche di imaging parallelo sia sulla testa che sul collo (indicare il numero di canali Phased Array attivabili contemporaneamente)

- Bobina corpo phased array (Indicare massimo FOV acquisibile e numero di canali attivabili contemporaneamente)

- Bobina per colonna phased array (Indicare il numero di canali Phased Array attivabili contemporaneamente)

- Bobina per ginocchia

- Bobina per spalla Phased Array

- Bobina per mammella Phased Array dedicata con posizionamento della paziente in posizione prona, completa di Kit per biopsia ed utilizzabile per esami mono e bilaterali (indicare il numero di canali Phased Array attivabili contemporaneamente)

- Bobina cardiaca Phased Array dedicata (indicare il numero di canali attivabili contemporaneamente)

- Bobina per piccole articolazioni

- Disponibilità opzionale di altre bobine Phased Array

4.  Consolle di gestione e processore di immagini:	 		                 Punti        7

- Processore di ultima generazione per una completa gestione simultanea del sistema senza aumento dei tempi (acquisizione, ricostruzione, archiviazione, post-processing) dotato di memoria interna di almeno 3 GB.

- Elevata memoria array-processor.

- Sistema Operativo avanzato con massima funzionalità in particolare riguardo alla velocità e facilità d'uso (interfaccia ad icone, interattività mediante mouse e tastiera ecc.).

- Disco di sistema di sistema da almeno 70 Gb con elevata capacità di archiviazione

- Dispositivo di masterizzazione su CD o DVD

- Velocità di ricostruzione immagine su matrice 256 x 256 più elevata possibile (specificare il tempo di ricostruzione e/o il numero di immagini al secondo sul FOV più grande)

- Capacità di archivio su disco rigido superiore a 200.000 immagini non compresse con matrice 256X256

- Dispositivo di masterizzazione per CD-ROM oppure DVD

- Monitor a colori di tipo flat-screen ad elevata luminescenza e di elevata definizione (indicare il numero di monitor forniti)

- Sistema di interfono per la comunicazione al paziente, con possibilità di comandi vocali automatici

- Il sistema deve essere DICOM 3.0 compatibile con interfaccia output DICOM 3.0 attiva almeno nelle Classi di Servizio principali (Send/Receive, Query, Basic Print, Store, Worklist Management); deve essere garantito il collegamento con il sistema RIS-PACS attualmente in uso nell'U.O. di destinazione

5.  Seconda consolle di visualizzazione ed elaborazione:	                            Punti         5

La seconda consolle dovrà essere completamente indipendente dalla prima consolle, dovrà consentire l’elaborazione dedicata delle immagini secondo le diverse modalità di esame.

- Dovrà essere dotata di hardware adeguato anche per ulteriore archivio delle immagini e consentire la masterizzazione su CD o DVD (specificare numero processori, memoria RAM, capacita' disco rigido, caratteristiche scheda grafica etc.)

- Dotazione di software per l’analisi della funzionalità cardiaca da immagini di Risonanza Magnetica.

- Riconoscimento semi-automatico dei contorni e calcolo dei parametri funzionali dei ventricoli.

- Studio della perfusione cardiaca.

- Software per “Volume Rendering”

- Sofware per navigazione virtuale dei vasi

- La consolle deve essere DICOM 3.0 compatibile con interfaccia output DICOM 3.0 attiva almeno nelle Classi di Servizio principali (Send/Receive, Query, Basic Print, Store, Worklist Management); deve essere garantito il collegamento con il sistema RIS-PACS attualmente in uso nell'U.O. di destinazione

- Acquisizione dei dati:						                      Punti      12

- Software per la ricostruzione e la visualizzazione in matrice 1024x1024

- Scanogramma triplanare e programmazione di sequenze con doppia obliquità.

- Spin Eco (echo singolo, doppio, multiplo).

- Inversion Recovery (FLAIR, STTR) e Fast/Turbo Inversion Recovery.

- Fast/Turbo spin echo. Echo singolo e doppio con matrice 256x256 e 512x512 e rettangolari.

- Tecnica per soppressione del grasso.

- Sequenze Angio con tecnica TOF e Phase Contrast 2D e 3D, multi-slab.

- Angio RM con mezzo di contrasto e protocolli per i differenti distretti corporei.

- Sequenze Gradient eco per lo studio dei diversi distretti corporei con la possibilità di eseguire sequenze del tipo: SPGR o equivalenti; FSPGR o equivalenti; FGRE o equivalenti.

- Sequenze in apnea per Colangio-RM.

- Tecniche di immagine in 3D specifiche per la visualizzazione delle radici dei nervi cervicali e per i dischi intervertebrali.

- Imaging parallelo per la riduzione del numero per singolo TR (tipo SENSE, ASSET, SMASH o equivalenti) con fattore di accelerazione ameno pari a 3.

- Sequenza Diffusion Weighted Spin Echo o similare.

- Software dedicato a studi neurologici per studi di perfusione e diffusione ad alta risoluzione temporale.

- Software per acquisizione veloce ed automatizzata di Angio RM per vasi periferici con spostamento del lettino con tecniche di sincronizzazione con il bolo del m.d.c. al fine di una valutazione differenziata dei vasi arteriosi e venosi.

- Pacchetto Cardio completo con le seguenti caratteristiche

- Perfusione cardiaca

- Valutazione delle cicatrici nel tessuto cardiaco

- Visualizzazione della motilità delle pareti cardiache sia con la metodica classica del gating sia con la tecnica real time che non necessita né di gating né dell'apnea del paziente

- Imaging della coronaria

- Imaging della contrattilità del miocardio

- Tecniche di acquisizione di tipo "Steady State"

- Software per l'analisi di immagini funzionali e dinamiche con possibilità di creare immagini parametriche a colori.

- Software per acquisizioni Cardio RM per ottenere immagini a strato singolo o multistrato di più fasi cardiache in esami a respiro trattenuto completo di analisi cardiaca dinamica e motilità. Il software deve poter valutare la perfusione cardiaca con sequenze tipo "black-blood" o analoghe e l'imaging coronarico

- Interfaccia dedicata alla Cardio RM per semplificare il flusso di lavoro.

- Hardware e software per studi di sincronizzazione con il segnale ECG centrale e periferico, ritmo respiratorio con compensazione ed eliminazione degli artefatti.

7. Attrezzature in dotazione:							    Punti         3

- Iniettore angiografico diamagnetico per m.d.c.

- Ventilatore automatico diamagnetico

- Dotazione completa di attrezzature per prove di qualità

- Attrezzature ed arredi come da elenco allegato

8. Assistenza tecnica e training:						     Punti	5

- Numero installazioni in Italia e in Sicilia

- Numero tecnici abilitati all’assistenza in Italia ed in Sicilia

- Sede di assistenza tecnica

- Tempo di intervallo massimo intercorrente tra chiamata ed intervento

- Remote service

- Training applicativo

- Termini di consegna specificati ed improrogabili

ATTREZZATURE ED ARREDI PER: EMERGENZA

n. 1 Carrello per rianimazione con le seguenti caratteristiche di massima:

- in materiale amagnetico, disinfettabile - misure 80x65x100h cm circa - su ruote antistatiche - piattaforma per defibrillatore - cardiografo - asta porta flebo - cassettiera con separatore multispazio - tavolo per massaggio cardiaco - supporto bombola ossigeno - porta aspiratore con aspiratore alimentato a rete e batteria - n. 01 laringoscopio con tre lame Miller - n. 01 laringoscopio con quattro lame Mc Intosch - n. 01 pallone ambu Pediatrico - n. 01 pallone ambu Adulti - n. 02 pinze tiralingua - n. 02 divaricatori dentali

n. 1 Defibrillatore portatile con le seguenti caratteristiche di masima:

- defibrillatore esterno/interno - in materiale magnetico - sincronizzazione sull'onda R - possibilità di selezionare o preselezionare l'energia da ca. 2 a 360 J (es. 2-5-7-10-20-30-50-70-100-150-200-300-360 J) - tempo di carica massimo ca. 8 s per raggiungere 360 J - modulo stimolatore transtoracico incorporato con funzionamento fix e on demand a 40 ms - cavo ECG a 5 vie - possibilità di selezionare 7 derivazioni - possibilità di rilevare direttamente il segnale ECG direttamente dal cavo paziente e dalle piastre di defibrillazione - indicazione della sorgente del segnale ECG - monitor ad alta definizione, visualizzazione continua della frequenza cardiaca e dell'energia caricata, sincronizzazione, limiti di allarme 1,5 - tasto di inversione dell'immagine per permettere la visualizzazione a un secondo operatore contrapposto - allarmi acustici e visivi di f.c. minima e massima - registratore di tipo digitale a barra termica con carta da almeno 50 mm, velocità 25 mm/s - oltre al tracciato stampa dell'ora, data, calibrazioni, guadagno, FC, derivazione ECG, velocità. - memoria interna richiamabile successivamente per un minimo di 20 episodi - alimentazione 220-240 V - 50Hz e con accumulatori interni di autonomia di almeno ca. 2 ore - possibilità di ampliamento con modulo interno SAO2 e monitoraggio frequenza cardiaca, con regolazione di allarmi di min e max.

MONITORAGGIO

n. 1 Monitor multiparametrico per segnali fisiologici ( 4 canali) con le seguenti caratteristiche di massima:

- rilevazione dei principali parametri di monitoraggio quali: ECG ( su 12 derivazioni) respiro pressione non invasiva (NIBP) SpO2 temperatura - display numerico dei principali parametri derivati dai parametri vitali suddetti - analisi del tratto STR e delle aritmie a breve termine - schermo di tipo CRT o TFT ad alta risoluzione di formato non inferiore a 12'' - rappresentazione simultanea di almeno 4 tracce chiaramente distinguibili per colori diversi - autotest e autocalibrazione all'accensione - allarmi configurabili - peso e dimensioni adeguate - dotato di porta per trasferimento dati. Il monitor deve recare il marchio CE secondo i requisiti della Direttiva CE 93/42.

| ARREDI FISSI |  |
| --- | --- |
| n. 1 Lampada da visita |  |
| Lampada scialitica monofaro per visita e piccola chirurgia, montaggio a soffitto con le seguenti caratteristiche di massima: - braccio di sospensione con movimento verticale e circolare - dotata di manico sterilizzabile per gli spostamenti - intensità luminosa (a 1 m distanza) di ca. 40.000 lux - temperatura di colore compresa tra 3.500 e 6.700 °K - diametro minimo del campo a 1 m non superiore a 15 cm - diametro massimo del campo ad un m non superiore a 30 cm La lampada scialitica deve recare il marchio CE secondo i requisiti della Direttiva CE 93/42. |  |
| n. 1 di Travi testaletto |  |
| Trave testa letto con le seguenti caratteristiche di massima: - sistema di trave a muro porta servizi per un posto di preparazione, lungh. Ca. 150 cm - provvista di sbarra orizzontale con 1 ripiano con cassetto, per il posizionamento di strumentazione o presidi. Dimensioni orientative del ripiano: cm 45x45 - trave a muro di tipo orizzontale con punti di connessione per circuiti elettrici, dati e per impianti gas con rubinetti di intercettazione per ogni tipo di gas, con canalizzazioni separate per impianto elettrico e gas medicali - struttura portante in estruso/profilato di acciaio/alluminio o di lega leggera. Materiali delle coperture in metallo laccato e/o plastico ignifugo. - vernici in materiale atossico e non intaccabili da sostanze disinfettanti e/o detergenti.- circuito di ventilazione del paziente autoclavabile - dotata di 6 prese elettriche tipo SCHUKO, singolarmente protette dotate di nodo equipotenziale e sportello di protezione. - dotata di 2 prese dati. - dotata di N° 1 Prese per aria medicale - dotata di N° 2 Prese per O2 - dotata di N° 2 Prese per vuoto - dotata di N° 1 Prese per Evacuazione gas anestetici - dotato di predisposizione per alimentazione monitor Il testa letto deve recare il marchio CE secondo i requisiti della Direttiva CE 93/42. |  |

| REFERTAZIONE |  |
| --- | --- |
| n. 1 Diafanoscopio/negativoscopio |  |
| Negativoscopio dalle seguenti caratteristiche di massima: - modello a parete con struttura in lamiera di acciaio verniciato a polveri - di facile pulizia - illuminazione omogenea su tutto il campo di visualizzazione - temperatura di colore di ca. 6500 °K - intensità luminosa minima di 3000 cd/mq - regolatore elettronico dell'intensità luminosa - completo di dispositivo reggipellicola - dimensioni ca 150x70 cm, a sezione unica Il negativoscopio deve recare il marchio CE secondo i requisiti della Direttiva CE 93/42. |  |
| n. 1 Riproduttore Laser per Bioimmagini |  |
| Sistema di stampa laser per la riproduzione su film di differenti formati delle immagini diagnostiche dalle seguenti caratteristiche di massima: - Almeno tre formati disponibili contemporaneamente in linea - Risoluzione elevata (superiore a 500 dpi) - Bit in stampa non inferiore a 14 - Elevata produttività (almeno 180 film/ora) - Completo di interfaccia Lan, protocollo DICOM |  |
| ARREDI PER UFFICIO E SPOGLIATOIO |  |
| n. 2 Poltroncine |  |
| Poltroncina bassa su ruote, con braccioli - elevazione a gas - rivestimento in tessuto ignifugo Conformità a norme |  |
| n. 2 Scrivanie |  |
| Scrivania da lavoro con cassettiera - struttura in conglomerato ligneo - spessore 30 mm - rivestimento in melanimico ad alta resistenza - bordi in ABS - dimensioni approssimative 160x80x72h cm dotata di: - cassettiera su ruote (stesso materiale della scrivania) a 3 cassetti + 1 portacancelleria |  |
| Panche per sala attesa: n. 1 Panca a tre posti n. 1 Panca a due posti - su telaio in acciaio nero semiovale - spalliera e sedile in polipropilene - ignifuga |  |
| n. 1 Appendiabiti |  |
| Appendiabito a parete a 3 ganci in policarbonato trasparente |  |
| n. 1 Panca per spogliatoio |  |
| - in legno - solo seduta, struttura in tubolare rettangolare, listoni in legno con spigoli arrotondati, piedini regolabili - profondità cm. 40x46 h - lunghezza cm 120 Conforme alle norme CE |  |
| n. 1 Cassetta di sicurezza |  |
| - ad incasso - con chiusura a chiave - di dimensioni ridotte, adatta per piccoli oggetti |  |

| ARREDI SANITARI |  |
| --- | --- |
| n. 1 Maniglie per WC disabili |  |
| Maniglioni e corrimano con le seguenti caratteristiche di massima: - orizzontali e/o verticali - in tubo d'acciaio, rivestito e verniciato con materiale plastico - costituiti essenzialmente da un corrimano di sicurezza verticale e da una barra di sostegno da posizionare accanto al WC - dimensioni orientative corrimano: 60 cm - dimensioni orientative barra di sostegno : 75 cm - la barra deve poter essere ribaltabile con dispositivo di bloccaggio in posizione verticale |  |
| n. 2 Lavabi |  |
| Lavabo con le seguenti caratteristiche di massima: - vasca realizzata in acciaio inox 18/10 AISI 304 - forma sagomata ed ergonomica - spessore struttura 12/10 - piletta di scarico Ø 1 1/4” e corredata di griglia stampata inox - alzatina a parete altezza non inferiore a mm. 80 - completa di ganci per il fissaggio alla parete tramite tasselli ad espansione - Pannellatura perimetrale: spessore richiesto 8/10 - completa di rubinetteria e sifone - dimensioni mm. 750x500x500 h |  |