# ALLEGATO A

SPECIFICHE TECNICHE DEL MATERIALE DI SUTURA

Il materiale di sutura chirurgico deve possedere, a pena di inammissibilità alla gara, i requisiti previsti dalla Farmacopea Ufficiale Italiana, nonché quelli stabiliti dalla Direttiva 93/42/CEE, vigenti in merito alla produzione, al confezionamento, all’etichettatura e devono essere provvisti di marcatura CE (Direttiva CEE 93/42 , recepita con D.Lvo 46/97 ) I dispositivi devono inoltre essere conformi alle norme vigenti di sicurezza e qualità.

Detto materiale deve essere inoltre conforme a quanto previsto dal D.M. 20.02.07 in merito alla registrazione nella banca dati e nel Repertorio dei dispositivi del Ministero della Salute .

Per i componenti principali del suddetto materiale (filo, ago, confezioni), inoltre, dovranno essere rispettate, e riportate in lingua italiana sulle confezioni, le caratteristiche tecniche appresso indicate:

- – FILI:

- Resistenza alla trazione: tutti i fili di sutura ed i rispettivi calibri dovranno corrispondere a quanto previsto dalla F.U. in vigore; ed in particolare:

- i fili di sutura sintetici intrecciati rivestiti, a medio tempo di assorbimento dovranno garantire una resistenza tensile post-impianto non inferiore al 60% in seconda settimana e non inferiore al 35% in terza settimana;

- i fili di sutura sintetici intrecciati rivestiti, a breve tempo di assorbimento dovranno garantire una resistenza tensile  efficace non inferiore al 45 %  per i primi sette giorni almeno dopo l’impianto;

- i fili di sutura sintetici monofilamento, a breve tempo di assorbimento dovranno garantire una resistenza tensile  efficace  non inferiore al 50% a  5 gg. ca. dopo l’impianto, e non inferiore al 20% a 10 gg. ca. dopo l’impianto;

- i fili di sutura sintetici monofilamento, a medio tempo di assorbimento dovranno garantire una resistenza tensile dall’impianto  efficace  non inferiore al 35%  per almeno due settimane  dopo l’impianto;

- i fili di sutura sintetici monofilamento, a lungo tempo di assorbimento dovranno garantire una resistenza tensile residua efficace  non inferiore al 50%  per almeno cinque-sei  settimane  dopo l’impianto.

- Scorrevolezza: se viene resa con l’aggiunta di particolari sostanze, ne dovrà essere specificato il tipo e le caratteristiche.

- Morbidezza: maneggevolezza nella formazione del nodo e sua successiva tenuta.

- Uniformità di diametro ed omogeneità di superficie.

- Assenza di fenomeni di capillarità.

- Specifica del metodo di sterilizzazione impiegato e relativa influenza sulle caratteristiche del filo.

- Caratteristiche dei coloranti e dei conservanti impiegati.

- Schede tecniche: dovranno riportare, espresso in giorni, il tempo necessario per il loro totale e completo riassorbimento, e l’eventuale variabilità per particolari condizioni patologiche.

- Tolleranza prevista:

- per tutti i fili di sutura offerti ( liberi, pretagliati o montati su ago) la misura di lunghezza offerta deve essere compresa tra 45 cm e 120 cm e comunque non deve essere inferiore a quella richiesta; a parità di offerta  per fili di lunghezza diversa, l’aggiudicazione va a vantaggio alla ditta che ha offerto il filo più lungo.

- per i fili liberi avvolti su bobina l’offerta deve essere riferita al cm lineare e la lunghezza del filo non deve essere inferiore a cm 200.

- Per i fili di sutura da cm 45 circa, l’ago relativo può essere staccabile.

- – AGHI:

- Devono essere in acciaio chirurgico o in lega con altri metalli che ne migliorino la qualità e l’ istocompatibilità.

- Devono essere assicurati i requisiti di scorrevolezza, alta capacità di penetrazione dei tessuti, massima resistenza e duttilità.

- Devono assicurare una presa ottimale sul porta-aghi.

- Devono avere cruna atraumatica, onde garantire la massima continuità di calibro con il filo di sutura.

- L’ ampiezza degli aghi può ammettere i seguenti margini di tolleranza:

(  per gli aghi di lunghezza  </=  a 10 mm:                        tolleranza +/- 0,5 mm.

(  per gli aghi di lunghezza  > di 10mm e </=  a 20 mm:    tolleranza +/- 1 mm.

(  per gli aghi di lunghezza  > di 20 mm:                           tolleranza +/- 2 mm.

- – CONFEZIONI:

- Devono rispondere ai requisiti richiesti per il materiale sterile non riutilizzabile, e garantire la stabilità del prodotto e la conservazione della sterilità.

- Ogni confezione dovrà essere conforme a quanto indicato dalla Farmacopea Ufficiale Italiana e a quanto previsto dal Decr. Leg.vo n° 46/97.

- essere in acciaio chirurgico o in lega con altri metalli che ne migliorino la qualità e l’ istocompatibilità.

- Diciture: ogni scatola dovrà riportare, in lingua italiana e con caratteri indelebili:

- il numero di del Ministero della Sanità, ove previsto;

- il nome e l’indirizzo del Fabbricante;

- il numero di lotto ed il numero di controllo;

- denominazione, tipo, lunghezza e calibro del filo, con la specifica del “rivestimento”, ove presente, e l’indicazione di eventuali trattamenti;

- la lunghezza dell’ago;

- la data di scadenza;

- la composizione del liquido conservativo eventualmente impiegato ed il tipo e la  percentuale di sostanze antimicrobiche eventualmente aggiunte, nonché l’indicazione di eventuali coloranti usati.

- In particolare, su ogni busta dovranno comunque essere indicati, in lingua italiana e con caratteri indelebili:

- Denominazione, tipo, lunghezza e calibro del filo;

- Nome e indirizzo del fabbricante;

- Numero del lotto di produzione;

- Data di scadenza;

- Indicazioni relative alla colorazione del filo;

- Specifica indicazione se il filo è montato su ago, e se quest’ultimo sia staccabile.

S U T U R E    A S S O R B I B I L I

## SUTURE SINTETICHE ASSORBIBILI  MONOFILAMENTO

## a lungo tempo di riassorbimento

Costituzione: poliesteri rappresentati da polimeri del diossanone (polidiossanone) o da copolimeri dell’acido glicolico con carbonato di trimetilene.

I fili così costituiti possono essere colorati con coloranti ammessi, autorizzati al momento della registrazione.

Devono rispondere ai saggi prescritti dalla F.U.I.

Tempo di riassorbimento: 180 gg. circa.

## SUTURE SINTETICHE ASSORBIBILI MONOFILAMENTO

## a medio tempo di riassorbimento

Costituzione: copolimeri dell’acido glicolico associato a carbonato di trimetilene e diossanone, o copolimeri dell’acido glicolico associato ad epsilon-caprolattone.

Devono rispondere ai saggi prescritti dalla F.U.I.

Tempo di riassorbimento: 90-120 gg. circa.

## SUTURE SINTETICHE ASSORBIBILI MONOFILAMENTO

## a breve tempo di riassorbimento

Costituzione: copolimero composto da: glicolide, caprolattone, carbonato di trimetilene e lattide, e/o altri componenti equivalenti.

Devono rispondere ai saggi prescritti dalla F.U.I.

Tempo di riassorbimento: 60 gg. circa.

## SUTURE SINTETICHE ASSORBIBILI  PLURIFILAMENTO RIVESTITO

## a breve tempo di riassorbimento

Costituzione: copolimeri dell’acido glicolico e dell’acido lattico, con rivestimento della stessa sostanza o sostanze diverse, con o senza caprolattone. Il rivestimento è atto a facilitare lo scorrimento dei fili durante la penetrazione dei tessuti, nonché a migliorare la tenuta del nodo.

Devono rispondere ai saggi prescritti dalla F.U.I.

Tempo di riassorbimento: 40-50 gg. circa.

## SUTURE SINTETICHE ASSORBIBILI  PLURIFILAMENTO RIVESTITO

## a medio tempo di riassorbimento

Costituzione: copolimeri dell’acido glicolico e dell’acido lattico, con o senza dodecanolo,  ovvero omopolimeri dell’acido glicolico, con rivestimento a base di copolimeri di acido glicolico e acido lattico, o di epsilon-caprolattone, o di sostanze diverse. Il rivestimento è atto a facilitare lo scorrimento dei fili durante la penetrazione dei tessuti, nonché a migliorare la tenuta del nodo.

Devono essere sterili e rispondere ai saggi prescritti dalla F.U.I.

Tempo di riassorbimento: 55-70 gg.  ovvero 60-90 gg. rispettivamente, secondo la natura delle suture.

### S U T U R E   N O N    A S S O R B I B I L I

## S E T A

Costituzione: fili ottenuti torcendo insieme un numero variabile di fibre di seta purificata, ottenuta  a sua volta dai bozzoli del Baco da Seta (Bombyx Mori L.). Tali fili devono essere sterili; in genere tinti con coloranti autorizzati.

Devono rispondere ai saggi prescritti dalla F.U.I.

## SUTURE IN ACCIAIO

Costituzione: monofilamenti in lega metallica di acciaio, al cromo, con o senza aggiunta di altri metalli che ne migliorino l’istocompatibilità.

## POLIAMMIDE (o Nylon) – PLURIFILAMENTO INTRECCIATO RIVESTITO

Costituzione: treccia biancastra costituita con fili di poliammide ritorti ed intrecciati, rivestiti della stessa sostanza.

Devono essere sterili e rispondere ai saggi prescritti dalla F.U.I.

## POLIOLEFINE  - MONOFILAMENTO

- Costituzione: polimeri di polipropilene (polipropilene). Devono essere sterili e rispondere ai saggi prescritti dalla F.U.I.

POLIESTERI

- MONOFILAMENTO

Costituzione: poliesteri: tereftalato di polietilene o tereftalato di butilene (alias "polibutestere").

Devono essere sterili e rispondere ai saggi prescritti dalla F.U.I.

- PLURIFILAMENTO intrecciato

Costituzione: poliesteri: tereftalato di polietilene o tereftalato di butilene (alias "polibutestere").

Devono essere sterili e rispondere ai saggi prescritti dalla F.U.I.

#### VALIDITA’ DELLA  STERILITA’  DEI  PRODOTTI

Tutti i prodotti, al momento della fornitura, dovranno risultare sterili per un periodo non inferiore ai 4/5 dei tempi di validità dichiarati per la sterilità.

| Il Dirigente Amministrativo Resp. U.O. (Dott. ) | Il Responsabile F.F. del Servizio Dipartimentale Appalti e Forniture (Dr. ) | Il Direttore del Dipartimento (Dr. Ing. ) |
| --- | --- | --- |

F:\Suture\Specifiche tecniche suture.doc