CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI MINIME

| N. 1 Ecotomografi 3D/4D con EcoColorDoppler di ultimissima generazione, ad elevatissime prestazioni, top della gamma, e di recentissima introduzione sul mercato, basati su tecnologia completamente digitale |
| --- |
| Ecotomografo 3D/4D con EcoColorDoppler di ultimissima generazione, ad elevatissime prestazioni, top di gamma e di recentissima introduzione sul mercato basato su tecnologia completamente digitale | REQUISITO MINIMO |
| metodiche di scansione Lineare, Convex, Microconvex, Sector phased array, Volumetrica 3D/4D | REQUISITO MINIMO |
| modalità operative: B-mode a banda larga / multifrequenza totalmente digitale con ampia possibilità di ottimizzazione automatica, M-mode,CW,PW, Doppler HPRF con ampia possibilità di ottimizzazione, Color ad alta sensibilità di rilevazione e precisione di rappresentazione con ampia possibilità di ottimizzazione, Power (*o equivalente da specificare nominalmente e descrivere dettagliatamente) di intensità e direzionale ad alta sensibilità di rilevazione e precisione di rappresentazione con possibilità di ottimizzazione | REQUISITO MINIMO |
| range dinamico elevato (almeno 200 dB) | REQUISITO MINIMO |
| essere in grado di attivare un numero molto elevato di canali sia in ricezione che in trasmissione | REQUISITO MINIMO |
| Ampio range di frequenza ad elevato frame rate ( superiore 600frame/sec) | REQUISITO MINIMO |
| Più punti focali contemporaneamente attivi | REQUISITO MINIMO |
| Seconda armonica Tissutale, dotata di tecnologia multifrequenza, o banda larga disponibile su ciascun trasduttore offerto, compreso quelli volumetrici | REQUISITO MINIMO |
| Presenza di tecnologia in grado di visualizzare i flussi ad altissima sensibilità e risoluzione spaziale | REQUISITO MINIMO |
| Regolazione della PRF su tutte le modalità Doppler per avere la massima sensibilità sia ai flussi veloci che lenti | REQUISITO MINIMO |
| Triplex mode in tempo reale, senza perdita di frame – rate, su tutti i trasduttori richiesti preferibilmente utilizzabile anche con zoom | REQUISITO MINIMO |
| Scansione con doppia immagine, almeno una in B-mode e l’altra B-mode +Color/Power Doppler (* o equivalente da specificare nominalmente e descrivere dattagiatamente ) della stessa struttura in tempo reale | REQUISITO MINIMO |
| zoom di ultima generazione in scrittura e lettura ad alto fattore di ingrandimento (non inferiore a 10x) e ad altissima definizione che garantisca un sostanziale aumento del frame rate e consenta di non perdere risoluzione e definizione in qualunque settore dell'immagine, che sia attivabile in real-time, su immagine freezata e immagini del Cine-loop, possibilmente, archiviate e con possibilità di post-processing anche su immagine congelata. La funzione di ingrandimento deve essere operativa con tutti i trasduttori e le modalità operative | REQUISITO MINIMO |
| Gestione del sistema ecografico attraverso preset specifici preconfigurabili ed ottimizzabili per qualsiasi tipo di esame , sonda ed utilizzatore | REQUISITO MINIMO |
| Software per biopsia eco guidata operativo con tutti i trasduttori richiesti | REQUISITO MINIMO |
| Tecnologia integrata di compound imaging avanzato senza riduzione del frame attivo su tutti i trasduttori richiesti | REQUISITO MINIMO |
| Programmi e software integrati, di ultima generazione, per l' ottimizzazione automatica e istantanea delle immagini 2D/3D/4D e del Color e del PW (descrivere dettagliatamente e fornirne documentazione tecnica ) | REQUISITO MINIMO |
| Tecnologia avanzata integrata, disponibile per tutti i trasduttori richiesti, con tutte le modalità di imaging, di riduzione dell'effetto speckle, | REQUISITO MINIMO |
| Tecnologia avanzata integrata, con tutte le modalità di imaging, per la correzione degli artefatti dovuti agli strati adiposi superficiali o a strati di tessuto ad alta densità | REQUISITO MINIMO |
| Software per l'incremento della risoluzione di contrasto e la risoluzione sul piano coronale | REQUISITO MINIMO |
| Modulo per la volumetria con ampia gamma di tecnologie dedicate ( 3D statico, 4D real time, 3D Color Doppler, 3D Power Doppler (*o equivalente da specificare nominalmente e descrivere dettagliatamente) ad alta velocità di acquisizione volumetrica, operante anche con le principali funzioni correlate quali ad esempio analisi e ricostruzione multi planare, rotazione e traslazione del volume, pre-processing e post-processing del volume nonché di altre tecnologie dedicate all’acquisizione volumetrica( descrivere dettagliatamente nella relazione tecnica) | REQUISITO MINIMO |
| Tecnologia di acquisizione volumetrica cardio fetale integrata, con sincronizzazione automatica del battito fetale ( tipo S.T.I.C. o equivalente da specificare nominalmente e descrivere dettagliatamente) | REQUISITO MINIMO |
| Tecnologia per l’analisi e l’elaborazione in stile tomografico dei volumi acquisiti ( TUI o sw equivalente da specificare nominalmente e descrivere dettagliatamente ) con visualizzazione simultanea di multiple sezioni multiplanari del volume di scansione , che consenta la visualizzazione di slices di spessore impostabile e selezionabile | REQUISITO MINIMO |
| SW e HW dedicati all’incremento della risoluzione di contrasto in multiplanare sui piani assiale, sagittale e coronale | REQUISITO MINIMO |
| Ampia gamma di rappresentazioni e rendering per le ricostruzioni tridimensionali sia statiche che in tempo reale (almeno ricostruzione multiplanare, rendering di superficie, scheletrico, inversion mode o equivalente, glass-body o equivalente, )( da elencare, specificare nominalmente e descrivere dettagliatamente) | REQUISITO MINIMO |
| Visualizzazione multi planare in tempo reale | REQUISITO MINIMO |
| Software dedicato per studi di vascolarizzazione ad alta risoluzione | REQUISITO MINIMO |
| Software dedicato ed integrabile in un PC per la gestione completa ( ottimizzazione, manipolazione , analisi ) off-line dei volumi acquisiti in maniera identica di quella della piattaforma ecografica, con possibilità di effettuare misure di distanza, area, circonferenza, distanze, curve, angoli e di volumi ( descrivere dettagliatamente e fornire documentazione tecnica ) | REQUISITO MINIMO |
| pacchetto per misure e calcoli automatici (e relativi reports) per la diagnostica ostetrico-ginecologica ed ecocardiografica fetale anche su acquisizione volumetrica | REQUISITO MINIMO |
| Calcoli anche automatici del tracciato Doppler in tempo reale e su spettro archiviato | REQUISITO MINIMO |
| Calcolo dei Volumi in modalità automatica | REQUISITO MINIMO |
| Long cine memory in tutte le modalità di lavoro con possibilità di memorizzazione di loop di lunghezza non inferiore a 3 minuti, su cui potere effettuare misure anche in post-processing | REQUISITO MINIMO |
| sistema integrato nell'apparecchiatura per archiviazione, richiamo, stampa dei dati acquisiti unitamente alle informazioni anagrafiche delle pazienti (immagini ecografiche statiche e filmati, volumi 3D/RT4D, sequenze 3D) in formati DICOM e PC compatibili (es: JPEG, AVI ecc) su HD interno di capacità più ampia possibile, e comunque non inferiore a 800 Gb, CD-DVDr, multiple porte USB per collegamento con dispositivi di memoria supplementare e stampanti, e masterizzatore CD/DVD integrato | REQUISITO MINIMO |
| Piattaforma pc-based; pannello di comando dotato di touch-screen o sistema equivalente, di semplice e immediato utilizzo per la gestione dei trasduttori, dei presets, delle funzioni di regolazione etc | REQUISITO MINIMO |
| Interfaccia di comunicazione DICOM3 in tutte le modalità | REQUISITO MINIMO |
| Monitor articolato piatto a cristalli liquidi (LCD) non interlacciato, di dimensione non inferiore a 19”, ad elevata risoluzione, ad ampia regolazione, con possibilità di basculamento alto/basso, destra sinistra e rotazione e con visualizzazione delle immagini salvate del paziente attivo. | REQUISITO MINIMO |
| Almeno tre porte disponibili per connettori con gestione dei trasduttori bidimensionali e volumetrici tutti e tre contemporaneamente attivi | REQUISITO MINIMO |
| Sonde in dotazione: n. 1 sonda convex ad alta risoluzione a banda larga e multifrequenza per applicazioni ostetriche; n. 1 sonda endovaginale banda larga e multifrequenza; n.1 sonda endocavitaria volumetrica 3D/4D banda larga e multifrequenza a frequenza elevatissima n. 1 sonda volumetrica 3D/4D addominale banda larga e multifrequenza per applicazioni ostetriche | REQUISITO MINIMO |
| Le sonde devono possedere tecnologia costruttiva avanzatissima, preferibilmente innovativa, e di recentissima release, a larga banda , multifrequenza. La tecnologia delle sonde richieste dev’essere in grado di garantire immagini estremamente uniformi in tutto il campo di vista, fornendo un’elevata risoluzione spaziale e di dettaglio sia in superficie che in profondità. Tutte le sonde richieste (incluse quelle volumetriche ) devono essere dotate di adattatore di biopsia, devono avere campo di visione più ampio possibile e dimensioni e morfologia atte a garantire (anche in guida bioptica montata) il massimo confort alla paziente. Le sonde volumetriche devono avere ampio angolo di acquisizione ( non inferiore ad 80° ) ed alta ergonomia, dimensioni e peso ridotti per permettere all’operatore di lavorare in maniera confortevole e precisa | REQUISITO MINIMO |
| Accessori in dotazione: n. 1 stampante in bianco/nero n. 1 stampante a colori n.1 monitor supplementare di almeno 19” | REQUISITO MINIMO |

CONDIZIONI DI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA MINIME

| Garanzia, non inferiore a 24 mesi – specificare, dettagliatamente, le condizioni di garanzia e assistenza tecnica | REQUISITO MINIMO |
| --- | --- |
| Garanzia full risk Il servizio di manutenzione full risk dovrà prevedere la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti di ricambio, includendo le cause accidentali, purché non derivanti da incuria, negligenza o dolo da parte dell'Amministrazione. | REQUISITO MINIMO |
| Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 48 ore solari dalla chiamata | REQUISITO MINIMO |
| Almeno n° 2 giorni di training al personale utilizzatore, da effettuare secondo le esigenze dell’Azienda, con rilascio di attestato a nominativo | REQUISITO MINIMO |
| Almeno n° 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti | REQUISITO MINIMO |
| Almeno n° 1 intervento di manutenzione preventiva/anno e comunque tutti quelli previsti dal Fabbricante | REQUISITO MINIMO |
| Numero illimitato di interventi tecnici a seguito di guasto | REQUISITO MINIMO |
| Aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo, durante tutta la durata del periodo di garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa per l’A.S.P.. | REQUISITO MINIMO |
| Tutte le parti di ricambio, comprese batterie,accessori e quanto sostituito durante gli interventi di manutenzione preventiva e/o correttiva incluse | REQUISITO MINIMO |

Importo presunto base d’asta pari a € 130.000,00 ( IVA esclusa )