Intensificatore di brillanza per applicazioni ortopediche, destinato al P.O. di Villa delle Ginestre, dotato delle seguenti caratteristiche minime:

1) - Amplificatore di brillanza con braccio a C ISOCENTRICO tridimensionale

1.1 - Apparecchio mobile a raggi X con amplificatore di brillanza e braccio a C ISOCENTRICO tridimensionale in tutte le proiezioni, senza bisogno di aggiustamenti manuali durante l’acquisizione, adatto per fluoroscopia e radiografìa digitale;

1.2 - Completo di Software e Hardware per l'acquisizione automatica e la ricostruzione di immagini tridimensionali, il cui numero deve essere il più ampio possibile.

1.3 - Software di gestione delle immagini tridimensionali;

Sistema operativo preferibilmente in lingua italiana che consenta l’utilizzo indipendente sia dal carrello monitor che dall’arco a C, possibilmente con funzioni di preview immagini.

1.4 - Generatore monoblocco ad alta frequenza (almeno 40 KHz) e compensazione automatica del voltaggio di linea;

Tubo radiogeno con tecnologia ad anodo fisso e macchia focale ridotta ( 0,6 mm.);

1.5 - Sistema di raffreddamento attivo che consenta lunghi periodi di scopia con sistema di controllo del rateo di accumulo calore

1.6 - Esercizio fluoroscopico da 40 a. 110 KV e da 0,2 a 20 mA;

1.7 - Esercizio radiografico digitale da 40 a 110 KV c da 0,2 a 20 mÀ;

1.8 - Scopia pulsata varabile tra 0,5 e 8 p/sec.;

1.9 - Intensificatore di immagine da 23 cm., con triplo campo, al fine di dare un maggiore possibilità di ingrandimento a seconda del distretto oggetto di intervento;

1.10 - Carrello porta monitor completo di due monitor 18” TFT ad alta definizione e segnalatore luminoso “esposizione RX” in corso;

1.11 - Rotazione orbitale isocentrica e motorizzata non inferiore a 135°;

1.12 - Rotazione angolare +/-210°;

1.13 - Innalzamento verticale motorizzato;

1.14  - Catena televisiva con sensore CCD e matrice 1024 x 1024 pixels

1.15 - Rotazione digitale dell'immagine senza esposizione RX , sistema di riduzione automatica della dose che consenta la regolazione automatica dei parametri di esposizione al variare della parte anatomica in esame.

1.16 - Disponibilità di programmi anatomici, preimpostati e/o programmabili dall’utilizzatore;

1.17 - Sistema digitale in grado di eseguire scopia pulsata regolabile almeno da 1 a 8 p/sec. Con possibilità di connessione alle reti DICOM;

1.18 - Matrice 1024 X 1024 profondità 12 bit in acquisizione visualizzazione, stampa e LIH - Last Image Hold;

1.19 - L’apparecchio deve essere dotato di sistema di produzione di DVD/CD-R in formati PC compatibili (jpeg-avi-bmap etc) cori visualizzatore DICOM direttamente sul CD/DVD oltre ad una porta USB per l'utilizzo di Memory stick;

1.20 - Capacità di memorizzare almeno 30.000 immagini in matrice 1024 X 1024 su Hard Disk;

1.21 - Misuratore del prodotto dose per area, con visualizzazione della dose sul monitor e possibilità di documentazione sulla stampa dell'ultima immagine;

1.22 - Disponibilità di Software per l'interfacciamento in modalità DICOM con i principali sistemi di navigazione presenti sul mercato.

2)  -  Tavolo per esami radioscopici Mobile

2.1 - Piano d’esame totalmente a Sbalzo in Fibra di Carbonio

2.2 - Piano d’esame totalmente motorizzato

2.3 Massima Superficie Radio –Trasparente e priva di interferenze elettromagnetiche

2.4 - Movimenti Multi-direzionali

2.5 - Inclinazione Trendelemburg +/- 16°

2.6 - Inclinazione Laterale +/- 10°

2.7 - Base mobile con ruote dotate di freno

2.8 - Lunghezza 220 cm

2.9 - Larghezza 63 cm

2.10 - Altezza minima da terra 80 cm

2.11 - Movimenti motorizzati:

2.12 - Elevazione verticale 22 cm

2.13 - Escursione longitudinale 100 cm

2.14 - Escursione laterale +/- 18 cm

2.15 - Inclinazione trendelemburg +/- 16°

2.16 - Inclinazione laterale +/-10°

2.17 - Freni elettromagnetici con sblocco a pulsante e possibilità di sgancio   per uso manuale in emergenza

2.18 - Carico paziente almeno 155 kg

2.19 - Carico per procedure di emergenza 350 kg

2.20 - Pannello di controllo a bordo letto con joistick micrometrico proporzionale

2.21 - Alimentazione 230 V +/-10% monofase

2.22 - Completo di accessori standard

2.23 - Supporto poggia braccio con attacco alla barra dx e sx

2.24 - Tendine antix per operatore con attacco sotto letto.