| LOTTO 2 – N.2 SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO MULTIFUNZIONALE – CIG 4442048DF5 |
| --- |
| Sistema radiologico diretto completo di unità digitale con detettore dinamico digitale diretto per fluoroscopia, fluorografia digitale e grafia diretta, costituito da: Tavolo di comando e generatore, stativo porta-tubo, Tavolo porta-paziente polifunzionale, sistema di elaborazione di immagini, completo di stazione di acquisizione, elaborazione e trasmissione. Descrivere il sistema. | REQUISITO MINIMO |
| Il sistema richiesto deve poter essere utilizzato anche su pazienti politraumatizzati, tetraplegici o con gravi cerebro-lesioni per la conduzione delle seguenti modalità diagnostiche: proiezioni laterali della colonna vertebrale in toto a paziente supino ; esami di contrasto: apparato digerente (esofago, stomaco, duodeno, clisma opaco), apparato urinario (esame cistografico completo), apparato genitale femminile, interventistica e angiografia; esame del torace; esame completo dello scheletro sia in clinostatismo che in ortostatismo (cranio, colonna completa, pelvi, ossa lunghe, ginocchia, tibiotarsiche, gomiti, spalle, mani , piedi, etc); esame Rx della colonna in toto e del treno inferiore, sia in carico che in scarico (per bambini con tetraparesi spastica) Elencare tutte le modalità diagnostiche eseguibili. | REQUISITO MINIMO |
| TAVOLO DI COMANDO E GENERATORE |
| Generatore ad alta frequenza con erogazione di potenza massima di circa 65 kW. Descrivere il sistema ed indicare il valore della potenza massima erogata dal generatore. | REQUISITO MINIMO |
| Tensione massima al tubo in radiografia di circa 140 kV, in radioscopia di circa 110 kV. Indicare le tensioni massime al tubo sia in grafia che in scopia. | REQUISITO MINIMO |
| Tempo minimo di esposizione in grafia non superiore a 2 ms. Indicare il tempo minimo di esposizione in grafia. | REQUISITO MINIMO |
| Tempo massimo di esposizione in grafia non inferiore a 2,5 s. Indicare il tempo massimo di esposizione in grafia. | REQUISITO MINIMO |
| Tecniche di esame libere e programmabili. Elencare le tecniche di esame effettuabili. | REQUISITO MINIMO |
| Corrente massima sul tubo di circa 800 mA. Indicare la corrente massima sul tubo. | REQUISITO MINIMO |
| Fluoroscopia pulsata fino ad un massimo di circa 15 immagini al secondo. Indicare il il massimo numero di immagini al secondo. | REQUISITO MINIMO |
| Controllo automatico dei kV e dei mA in fluoroscopia. Descrivere il sistema. | REQUISITO MINIMO |
| Sistema di visualizzazione, documentazione e memorizzazione della dose erogata secondo quanto previsto dal D.lgs. 187/2000 e s.m.i. Descrivere il sistema. | REQUISITO MINIMO |
| Esposimetro automatico. Descrivere il sistema. | REQUISITO MINIMO |
| STATIVO PORTA TUBO |
| Possibilità di effettuare proiezioni oblique su tutti i piani a circa +/- 40°. Descrivere il sistema. | REQUISITO MINIMO |
| Escursione trasversale del complesso tubo radiogeno-detettore digitale. Descrivere il sistema. | REQUISITO MINIMO |
| Ampia copertura longitudinale del paziente (escursione longitudinale del tubo radiogeno-detettore). Indicare la massima escursione longitudinale del sistema tubo radiogeno-detettore . | REQUISITO MINIMO |
| Possibilità di effettuazione di esami con ampio spettro di posizioni dei pazienti sul tavolo elevabile e su barella. Descrivere il sistema. | REQUISITO MINIMO |
| Distanza fuoco-detettore massima non inferiore a 150 cm. Indicare la massima distanza fuoco-detettore. | REQUISITO MINIMO |
| Possibilità di effettuare esami in proiezione laterale a paziente supino per tutti i distretti anatomici senza spostamento del paziente. Descrivere il sistema. | REQUISITO MINIMO |
| SORGENTE RADIOGENA |
| Sorgente radiogena ad anodo rotante con velocità di rotazione di almeno 9.000 giri minuto. Indicare la velocità di rotazione. | REQUISITO MINIMO |
| Doppio fuoco: - dimensione fuoco piccolo non superiore a 0,6 mm - dimensione fuoco grande non superiore a 1,3 mm | REQUISITO MINIMO |
| Capacità termica anodica di circa 600 kHU Indicare la capacità termica anodica. | REQUISITO MINIMO |
| Capacità termica del complesso radiogeno (tubo più guaina) di circa 1.500 kHU Indicare la capacità termica del complesso radiogeno. | REQUISITO MINIMO |
| TAVOLO PORTA PAZIENTE |
| Tavolo portapaziente ad altezza variabile con altezza minima non superiore a circa 50 cm, per consentire un più agevole passaggio dei pazienti su sedia a rotelle. | REQUISITO MINIMO |
| Completa accessibilità al paziente dai tre lati. | REQUISITO MINIMO |
| Copertura paziente di circa 180 cm senza riposizionamento del paziente. | REQUISITO MINIMO |
| Lunghezza del tavolo di circa 200 cm | REQUISITO MINIMO |
| Larghezza del tavolo di circa 65 cm | REQUISITO MINIMO |
| Portata massima non inferiore a 150 Kg senza limitazioni di movimento. | REQUISITO MINIMO |
| Ribaltamento almeno +90°/-45° | REQUISITO MINIMO |
| DETETTORE DIGITALE DINAMICO DI TIPO FLAT PANEL |
| detettore dinamico diretto con area utile di almeno 41x41 cm, matrice di almeno 2800x2800 pixels con pixel non più grandi di 150x150 micron. | REQUISITO MINIMO |
| MONITOR | REQUISITO MINIMO |
| Almeno n.2 monitor medicali per la visualizzazione di immagini biomedicali (1 per la sala comando e 1 per la sala esame). | REQUISITO MINIMO |
| Tecnologia: LCD, matrice almeno 1280x1024. | REQUISITO MINIMO |
| Dimensioni dei monitor almeno 18". | REQUISITO MINIMO |
| Supporto per monitor della sala esame (carrello o pensile). | REQUISITO MINIMO |
| CONSOLLE DI COMANDO |
| Possibilità di movimentazione del sistema dalla consolle di comando | REQUISITO MINIMO |
| Sistema operativo tipo Windows o similare di ultima generazione. | REQUISITO MINIMO |
| Capacità dell'archivio locale: circa 10.000 immagini alla massima risoluzione. | REQUISITO MINIMO |
| Acquisizione, processing e visualizzazione di immagini fluoroscopiche e radiografiche. | REQUISITO MINIMO |
| Sistema per l'archiviazione e masterizzazione delle immagini, inclusivo di DICOM viewer, su CD e/o DVD in formato DICOM. | REQUISITO MINIMO |
| Dotato di tutte le classi DICOM necessarie all’integrazione con il sistema RIS/PACS. Protocolli DICOM con il supporto delle seguenti service classes: print, MPPS, worklist, storage SCU e query retrieve. | REQUISITO MINIMO |
| SOFTWARE DI POST ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI |
| Sistema per l'ottimizzazione delle immagini fluoroscopiche. | REQUISITO MINIMO |
| Contrast and brightness. | REQUISITO MINIMO |
| Image reversal. | REQUISITO MINIMO |
| Greyscale optimisation. | REQUISITO MINIMO |
| Zoom and roam. | REQUISITO MINIMO |
| Inversione immagine. | REQUISITO MINIMO |
| Measurements. | REQUISITO MINIMO |
| Contour and contrast enhancement. | REQUISITO MINIMO |
| ACCESSORI RICHIESTI |
| Reggi spalle. | REQUISITO MINIMO |
| Pedana portapaziente rimovibile. | REQUISITO MINIMO |
| Doppio pedale di scopia e grafia ( uno in sala comandi ed uno in sala esami). | REQUISITO MINIMO |
| Sistema di immobilizzazione per pazienti non autonomi, per garantire la sicurezza del paziente durante la movimentazione del tavolo porta paziente su tutti gli assi. | REQUISITO MINIMO |
| Supporto reggigambe ginecologico. | REQUISITO MINIMO |
| Tavolo per consolle di comando completo di due sedie con le rotelle. | REQUISITO MINIMO |

CONDIZIONI DI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA MINIME

Durante il periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà assicurare i seguenti requisiti minimi:

| Garanzia, non inferiore a 36 mesi – specificare, dettagliatamente, le condizioni di garanzia e assistenza tecnica | REQUISITO MINIMO |
| --- | --- |
| Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 48 ore solari dalla chiamata | REQUISITO MINIMO |
| Almeno n° 2 giorni di training al personale utilizzatore, da effettuare secondo le esigenze dell’Azienda, con rilascio di attestato a nominativo | REQUISITO MINIMO |
| Almeno n° 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti | REQUISITO MINIMO |
| Almeno n° 1 intervento di manutenzione preventiva/anno e comunque tutti quelli previsti dal Fabbricante | REQUISITO MINIMO |
| Numero illimitato di interventi tecnici a seguito di guasto | REQUISITO MINIMO |
| Aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo, durante tutta la durata del periodo di garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa per l’A.S.P.. | REQUISITO MINIMO |
| Tutte le parti di ricambio, comprese batterie, accessori e quanto sostituito durante gli interventi di manutenzione preventiva e/o correttiva incluse | REQUISITO MINIMO |

| LOTTO 2 – N.2 SISTEMA RADIOLOGICO TELECOMANDATO DIGITALE DIRETTO MULTIFUNZIONALE | Punteggio massimo sub-criteri | Punteggio massimo criteri |
| --- | --- | --- |
| 1 | TAVOLO DI COMANDO E GENERATORE | 10 |
|  |  | Potenza generatore. | 2 |  |
|  |  | Numero e di tecniche di esami effettuabili. Elencare le tecniche. | 3 |  |
|  |  | Grado di automatismo dei protocolli degli esami anatomici programmati. Descrivere il sistema | 2 |  |
|  |  | Sistema di riduzione della DOSE | 3 |  |
| 2 | STATIVO PENSILE PORTA TUBO | 11 |
|  |  | Varietà delle proiezioni programmate eseguibili | 3 |  |
|  |  | Grado di inclinazione e rotazione del fascio radiogeno per consentire il raggiungimento di tutte le proiezioni ortopediche | 1 |  |
|  |  | Escursione trasversale del complesso tubo radiogeno-detettore digitale. | 2 |  |
|  |  | Escursione longitudinale del complesso tubo radiogeno-detettore digitale. | 2 |  |
|  |  | Distanza massima sorgente-detettore | 3 |  |
| 3 | DETETTORE DIGITALE | 7 |
|  |  | Dimensione della matrice attiva | 3 |  |
|  |  | DQE | 2 |  |
|  |  | Dimensione del Pixel | 1 |  |
|  |  | Profondità del pixel in acquisizione | 1 |  |
| 4 | SORGENTE RADIOGENA | 3 |
|  |  | Capacità termica anodica | 1 |  |
|  |  | Capacità termica del complesso radiogeno | 1 |  |
|  |  | Dimensioni macchie focali | 1 |  |
| 5 | TAVOLO PORTA PAZIENTE | 6 |
|  |  | Portata massima | 2 |  |
|  |  | Massima e minima altezza raggiungibile | 2 |  |
|  |  | Dimensioni | 2 |  |
| 6 | MONITOR | 2 |
|  |  | Dimensione e risoluzione. | 2 |  |
| 7 | CONSOLLE DI COMANDO | 2 |
|  |  | Numero massimo di immagini archiviabili con la massima risoluzione | 2 |  |
| 8 | SOFTWARE DI POST ELABORAZIONE DELLE IMMAGINI | 2 |
|  |  | Numero e tipologia di funzioni di post-processing e gestione dell’immagine; | 2 |  |
| 9 | PROVA PRATICA | 7 |
|  | Il punteggio più elevato sarà attribuito al sistema che assicurerà la migliore qualità clinica dell’immagine prodotta nelle varie modalità diagnostiche sopra richieste ed al sistema che assicurerà le migliori condizioni di esecuzione degli esami nelle varie modalità, in termini di velocità ed ergonomia.. |

Oltre ai 50 punti indicati nelle tabelle di valutazione, per ogni lotto la commissione valuterà le condizioni di garanzia ed assistenza tecnica delle apparecchiature con la disponibilità di ulteriori 10 punti assegnati come riportato nella sottostante tabella.

| SERVIZI E GARANZIA |  |  |
| --- | --- | --- |
| Descrizione | Punteggio Massimo assegnato dalla Commissione |
| Referenze | 3 |
| Corsi di formazione al personale sanitario | 2 |
| Valore del contratto di manutenzione post-riscatto in percentuale rispetto al valore di acquisto dell’apparecchiatura | 2 |
| Organizzazione del servizio di assistenza tecnica (tempo di intervento, tempo di risoluzione del guasto, disponibilità di muletto) | 3 |

P.O. “G.F. Ingrassia”

Locale già adeguato nella nuova radiologia,

- Impianto elettrico per collegamento apparecchiatura con relativo quadro elettrico;

- Realizzazione di impianto gas medicali;

oneri della sicurezza pari ad €. 324,09.

P.O. “Villa Delle Ginestre”

- Dismissione pavimentazione in linoleum e massetto di sottofondo in conglomerato cementizio;

- Massetto in conglomerato cementizio con armatura metallica zona di appoggio telecomandato per una superficie di circa mt. 2,00*2,00;

- Realizzazione di canalette in lamiera ispezionabili a pavimento;

- Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum;

- Smontaggio di n° 2 pensili da immagazzinare presso locali dell’Azienda;

- Smontaggio di pannelli antix da 3 mm. esistenti in due locali; compreso cabinato visiva e relativo rimontaggio nei locali individuati per l’installazione dell’apparecchiatura;

- Impianto elettrico da integrare all’esistente con previsione della forza motrice e quadro elettrico, luce a bandiera (luce bianca generatore acceso, rossa lampeggiante emissione raggi);

- Micro-switche sulla porta di accesso, cabinato e servizio igienico;

- Realizzazione di tramezzature compreso intonaci per cabinato e spogliatoi ad altezza solaio;

- Dismissione di porte piombate e successivo rimontaggio (ingresso locale, cabinato e servizio igienico).

oneri della sicurezza pari ad €. 567,17.