|  |  |
| --- | --- |
| logo_asp6mini2Sede legale: Via G. Cusmano, 24 - 90141 PALERMOC.F. e P. I.V.A.: 05841760829 |  |
| **DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO TECNICO*****U.O.C. Provveditorato***Via Pindemonte, 88 - 90129 Palermo**TEL: 091** 7033010 **FAX:** 091 7033042**EMAIL r.saverino@asppalermo.org**WEB [www.asppalermo.org](http://www.asppalermo.org/) | DATA 15/05/2014PROT. N . 5997 |

**AVVISO DI TRASPARENZA PREVENTIVA**

**Oggetto: Procedura di trasparenza per l’affidamento della fornitura di respiratori polmonari per camere iperbariche.**

Questa Amministrazione deve procedere all’acquisto di “Respiratori polmonari da installare all’interno di camere iperbariche di Ustica Partinico e Lampedusa, aventi le caratteristiche di seguito specificate:

1. Compensazione automatica del volume paziente fino alla profondità di 7 ATA;
2. Possibilità di ventilazione adulti/bambini;
3. Forza motrice aria e ossigeno;
4. Mixer elettronico 21% o 99% di o2;
5. Modi di ventilazione : IPPV,IPPV+AST,SIMV,CPAP,PSV,PCV;
6. Frequenza respiratoria da 5 a 70 R/min;
7. Rapporti I:E = da 1:1 a 3:1;
8. Limite elettronico e meccanico della pressione delle vie aeree da 2 a 80 mbar;
9. Trigger regolabile elettronicamente;
10. Tempo inspiratorio da 20 a 75% del ciclo respiratorio;
11. Pausa inspiratoria da 0 50% del tempo inspirato;
12. Volume minuto con rapporto 1:2 con max 401/min;
13. PEEP da 0 a 20 mbar ;
14. Trigger a pressione regolabile da 1 a 9 mbar;
15. Allarmi di : batteria scarica, gas supplì, pressione vie aeree limite/bassa/alta , apnea;
16. Predisposizione per alimentazione esterna della camera;
17. Trasportabilità.

Le apparecchiature richieste devono essere omologate per esse istallate all’interno delle camere iperbariche, è inoltre necessario che la ditta specifichi la propria disponibilità al montaggio della strumentazione con linee dedicate di ossigeno ed aria ( completi di gruppi di riduzione ed attacchi in camere), un’ alimentazione elettrica ( in modo da garantirne il funzionamento anche a batterie scariche) e lo scarico convogliato per l’espirato.

Al fine di verificare l’esclusività o meno del prodotto de quo, con il presente avviso viene interrogato il mercato di riferimento che, se interessato, potrà fornire utili informazioni “tecnico/scientifiche” che ne dimostrino l’eventuale “equivalenza funzionale” NONCHE’ EVENTUALE PREZZO DI MERCATO.

**Riscontro al presente avviso dovrà pervenire, entro le ore 13:00 28/05/2014 al seguente indirizzo:**

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO – DIPARTIMENTO PROVVEDITORATO E TECNICO – U.O.C. PROVVEDITORATO – Via Pindemonte n. 88 – 90129 Palermo – Edificio n. 14.**

Eventuali chiarimenti potranno essere inoltrati all’U.O.C. Provveditorato Via Pindemonte n. 88 – Edificio 14- Palermo (Tel. 0917033010 fax 091.7033042) ovvero all’Ufficio Istruttore degli Atti Amministrativi (Sig.ra R. Saverino tel. 091.7033010 fax 091.7033042 email r.saverino@asppalermo.org).

Il Direttore del Dipartimento Provveditorato e Tecnico

Avv. Fabio Damiani