**LOTTO 2**

**CONFIGURAZIONE E CARATTERISTICHE TECNICO/FUNZIONALI MINIME**

Le caratteristiche riportate sono da considerarsi requisiti minimi , fatto salvo per comprovate soluzioni funzionalmente equivalenti dal punto di vista clinico.

|  |  |
| --- | --- |
| **N. 1 Sistema ortopedico modulare a alimentazione elettrica costituito da n. 1 centralina di comando n. 1 manipolo per micro chirurgia ortopedica completi di cavo di collegamento all’alimentatore e n. 1 attacco per sega sagittale** | |
| La Centralina di comando deve avere i seguenti requisiti:   * Software intuitivo e di facile utilizzo * Riconoscimento automatico del motore collegato limitandone la velocità massima in funzione della tipologia del motore * Possibilità di gestire le diverse funzioni dei manipoli | REQUISITO MINIMO |
| **Requisiti tecnici delle N. 1 SEGA OSCILLANTE specifica per chirurgia delle piccole ossa**   * Corpo motore diritto ( tipo pencil ) alimentato elettricamente con comando a leva * Elevata potenza di taglio * Silenziosità, ergonomicità e facilità d’uso * Frequenza di oscillazione regolabile in modo continuo e graduale ( da 0 cicli/min ad almeno 30.000 giri /min ) * Sistema rapido di aggancio/sgancio lame * Possibilità di connettere un’ampia varietà di lame * Possibilità di variare la posizione della lama facile ed immediata * Processabili in lavaferri fino a 134°C con cestello in acciaio dedicato * Container sterilizzabile * dotato di cavo di collegamento all’alimentatore di almeno 3.5 m * dotato di attacco rapido sega microsagittale * N° 1 serie completa di almeno lame di misure diverse da utilizzare per piccoli frammenti (di seguito riportiamo le dimensioni delle lame attualmente più utilizzate 15 mm X 40 mm, 10 mm X 40 mm ) | REQUISITO MINIMO |

CONDIZIONI DI GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA MINIME

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Garanzia, non inferiore a 24 mesi – specificare, dettagliatamente, le condizioni di garanzia e assistenza tecnica | REQUISITO MINIMO |
| 1. Garanzia full risk   Il servizio di manutenzione full risk dovrà prevedere la riparazione e/o la sostituzione di tutte le parti di ricambio, includendo le cause accidentali, purché non derivanti da incuria, negligenza o dolo da parte dell'Amministrazione. | REQUISITO MINIMO |
| 1. Tempo di risoluzione del problema (ripristino apparecchiatura o disponibilità di un muletto) non superiore alle 48 ore solari dalla chiamata | REQUISITO MINIMO |
| 1. Almeno n° 2 giorni di training al personale utilizzatore, da effettuare secondo le esigenze dell’Azienda, con rilascio di attestato a nominativo | REQUISITO MINIMO |
| 1. Almeno n° 1 verifica di sicurezza elettrica annuale secondo le normative vigenti | REQUISITO MINIMO |
| 1. Almeno n° 1 intervento di manutenzione preventiva/anno e comunque tutti quelli previsti dal Fabbricante | REQUISITO MINIMO |
| 1. Numero illimitato di interventi tecnici a seguito di guasto | REQUISITO MINIMO |
| 1. Aggiornamento tecnologico a fronte di modifiche migliorative hardware e software che dovessero avvenire successivamente al collaudo, durante tutta la durata del periodo di garanzia, senza alcun ulteriore aggravio di spesa per l’A.S.P.. | REQUISITO MINIMO |
| 1. Tutte le parti di ricambio, comprese batterie, e accessori e quanto sostituito durante gli interventi di manutenzione preventiva e/o correttiva incluse | REQUISITO MINIMO |