Scheda B - Prodotti richiesti

Lotto n. 2  - Microinfusore con sistema CGM integrato o semi-integrato (SAP)

| Sezione 1 | Prodotti richiesti Nota: le caratteristiche tecniche dei prodotti offerti possono anche essere diverse da quelle descritte, purché venga comunque garantita l'equivalenza funzionale. |
| --- | --- |
| Descrizione | Titolo : Microinfusore con sistema CGM integrato o semi-integrato (SAP) Pos. 1) – Microinfusori - Caratteristiche tecniche richieste: Marchio CE e codice CND: Z1204021601 Registrazione Repertorio del Ministero della Salute Precisione (accuratezza nell’erogazione dell’insulina: percentuale di scarto <  5% della velocità di flusso basale dichiarata dal costruttore) Resistenza all’acqua non < IPX 7 Profili basali programmabili: minimo 3 Velocità basale minima: 0,025 U/h – 0,05 U/h Numero velocità d’infusione basale impostabili per ciascun profilo: minimo 12 Incremento della velocità di infusione basale: minimo 0,025 U/ora Velocità d’infusione basale temporanea: programmabile in percentuale Bolo normale/standard - ad erogazione rapida Bolo ad erogazione prolungata (onda quadra) per un periodo di tempo programmabile Bolo ad erogazione combinata: rapida e prolungata (onda doppia) Calcolatore di Bolo Sistema di allarme in caso di ipoglicemia e di iperglicemia: impostabile Segnali acustici: con volume regolabile e vibrazione Scarico dei dati tramite porta USB e apposito software Accessori: custodia con clip o altro sistema agganciabile - batterie ed eventuale caricabatterie – manuale d’uso in lingua italiana Garanzia: minimo 4 anni Assistenza tecnica: assistenza telefonica tramite numero verde attivo 24 ore per 7 giorni alla settimana (all’Assistito e all’Azienda sanitaria: Centro prescrittore) sostituzione o riparazione dello strumento in caso di malfunzionamento entro 48 ore dalla chiamata (con avviso al Servizio di Ingegneria clinica dell’Azienda Sanitaria, al Centro prescrittore) Pos. 2) - SERBATOI Serbatoi per insulina di idonee capacità, con specificità e certificata compatibilità d’uso con il corrispondente microinfusore. Pos. 3) - SET INFUSIONALE composto indicativamente da catetere e ago cannula, già assemblati o separati, in varie misure di calibro e lunghezza, sia per l'ago-cannula che per il catetere, con specificità e certificata compatibilità d’uso con il corrispondente microinfusore. Confezione: Primaria singola di facile apertura, con caratteristiche di robustezza tali da impedire lacerazioni accidentali; confezioni secondarie contenenti un numero congruo di pezzi unitari. Etichette: Secondo quanto previsto dalla normativa vigente. |
| Misure e Quantità | Pos. 1) Microinfusori Pos. 2) SERBATOI Pos. 3) SET INFUSIONALE (Ago cannula + catetere) | (Fabbisogno annuo presunto) Pezzi: 50 Pezzi: 130 x 50 = 6.500 Pezzi: 130 x 50 = 6.500 |

Scheda B - Prodotti offerti

Lotto n. 2  - Microinfusore con sistema CGM integrato o semi-integrato (SAP)

| Sezione 2 (da compilare a cura della Ditta partecipante) Ditta partecipante …………………………………………………… Prodotto offerto |
| --- |
| N° Posizione e Denominazione prodotto (1)* | Fabbricante (2) | Codice prodotto attribuito da Fabbricante (3) | N° di Repertorio (4) | Fornitore (5) | Codice prodotto attribuito dal Fornitore (6) | Misure/ confezionamento (7) ** | Codice di Classificazione CND (8) |
| Legenda: La Sezione 2 deve essere compilata dalla Ditta partecipante alla gara. (1) – Indicare il n° di posizione cui risponde l’offerta e il nome commerciale del modello del prodotto presente sul catalogo ufficiale; (2) - Denominazione del Fabbricante (responsabile immissione in commercio ) ; (3) - Codice commerciale del prodotto attribuito dal Fabbricante; (4) - progressivo di Sistema attribuito al Dispositivo Medico (se esistente) = n° identificativo di iscrizione nel Repertorio / Banca dati ministeriale dei dispositivi medici di cui al Decreto Ministeriale 21 dic. 2009) . (5) - Denominazione del fornitore ( DA INDICARE SOLO se diverso dal fabbricante); (6) - Codice commerciale prodotto attribuito dal fornitore (DA INDICARE SOLO se diverso da quello attribuito dal fabbricante); (7) - Indicare le misure ( Ch - F- mm - Fig. ecc.) disponibili e offerte e il n° pezzi /confezione. (8) - Codifica CND (Classificazione Nazionale Dispositivi ) all’ultimo livello di suddivisione (*) Allegare le shede tecniche dei singoli prodotti offerti |

DICHIARAZIONE:

Si attesta che, in ogni singola posizione di lotto interessata, i prodotti offerti rappresentano tutti i modelli di prodotto (nelle varie tipologie e misure) rispondenti alla descrizione della relativa posizione presenti nel Catalogo Ufficiale aggiornato depositato alla Camera di Commercio.

Data ………………..

Timbro e Firma leggibile

del legale rappresentante della Ditta

per sottoscrizione sezione 2 della Scheda B- Lotto 2

…………………………………………………………….

SCHEDA  C – Valutazione (riservata alla Commissione giudicatrice)

| Criteri specifici di manualità, tecniche in uso, indirizzi terapeutici degli operatori, requisiti prestazionali e funzionali, utilizzati dalla Commissione giudicatrice per la valutazione, con assegnazione max di 40 punti totali. |
| --- |
| CRITERI VALUTATIVI | RANGE PUNTEGGIO | SOTTOCRITERI | RANGE PUNTEGGIO | PUNTI ASSEGNATI |
| A- Microinfusore: funzionalità | Da 0 a 40 | 1) numero di profili basali programmabili oltre al minimo dei 3 richiesti nella sezione 1 | da 0 a 8 |  |
|  |  | 2) numero di velocità di infusione basale impostabili oltre i 12 richiesti nella sezione 1 | da 0 a 8 |  |
|  |  | 3) visualizzazione sullo schermo di informazioni indicanti la quantità di insulina rimanente nel serbatoio | da 0 a 8 |  |
|  |  | 4) disponibilità di allarme bolo mancato/ interrotto | da 0 a 8 |  |
|  |  | 5) disponibilità di blocco automatico in caso di ipoglicemia | da 0 a 8 |  |
|  |  | PUNTEGGIO TOTALE ASSEGNATO | ........... |