Carrello di emergenza attrezzato avente le caratteristiche e la configurazione  appresso riportati:

- Misure compreso il bordo paracolpi 85L x 63 x 94H circa;

- con cassetti a chiusura centralizzata con sigillo;

- piano superiore in ABS asportabile, resistente, con bordino di contenimento da tutti i lati;

- n.  2  maniglie su ambo i lati;

- struttura a doppia parete in acciaio con finitura antigraffio e verniciatura elettrostatica colore grigio;

- cassetti cm. 56L x 43P completamente estraibili con blocco per evitare l’apertura durante il trasporto anche senza la chiusura centralizzata;

- frontalino intercambiabile di colore azzurro;

- barra laterale per l’aggancio accessori;

- pattumiera LT 10 con coperchio basculante;

- supporto per aspiratore cm. 48L x 19P x 25H circa;

- asse per il massaggio cardiaco;

- contenitore di sicurezza cm. 28L x 40P x 6H circa;

- misure compreso il bordo paracolpi 85L x 63P x 94H circa;

- supporto per bombola da 5 litri dotato di riduttore e flussometro;

- asta porta flebo con due ganci in plastica regolabili in altezza;

- complesso di almeno 5 prese  tipo Schuko con equipotenziali e magnetotermico;

- sigilli in plastica, numerati progressivamente per set da 1000 pezzi;

- 4 vaschette set da cm. 23L x 35P circa di cui 2 con divisori;

Il carrello deve essere corredato inoltre di:

- Set di laringoscopio a luce alogeno convenzionale corredata da n. 4 lame MC-INTOSH mis. 1-2-3-4;

- N.   1 Mandrino con manico regolabile per intuizione;

- N.   2 Palloni AMBU di cui  1 pediatrico;

- N.   1 forbice MAGILL;

- N.   1 aspiratore chirurgico art 218 FASET;

- N.   1 Monitor pazienti (pediatrici / adulti) che consenta di monitorare 4 parametri vitali con monitor LCD con le seguenti caratteristiche:

- ECG: selezione sino a due derivazioni, detenzione del pacemaker e impulso di sincronizzazione;

- Respiro: misurazione costante SPO2 calcolo della saturazione di O2 e del polso periferico;

- Rilevazione della temperatura corporea con sonda;

- Pressione invasiva e non invasiva con programma aritmie e riconoscimento automatico di asistolia, fibrillazione ventricolare, tachiaritmia, PVc artefatti;

- Alimentazione con batteria ricaricabile al litio per un’autonomia di circa 3 ore tramite adattatore di corrente a 220V;

- Peso di non più di 4 Kg.;

- Possibilità di autoimpostazione automatica delle opzioni e configurazioni dedicate e proprie del reparto di arrivo tramite stazione interfacciabile;

- Mantenimento dei parametri scelti che consentano il monitoraggio continuo degli stessi anche durante eventuale trasporto;

- Settaggio allarmi acustici e visivi;

- Conformità alle Direttive Europee su dispositivi elettromedicali e biocompatibilità elettromagnetica;

- Possibilità registrazione grafica e gabellare dei quattro parametri vitali con relativa stampa.

- N. 1  defibrillatore bifasico con sistema SCOPE di autocompensazione continua dell’energia emessa e di adeguamento dell’impedenza del paziente,dell’energia

- Selezione dell’energia con protocollo automatico preconfigurato (inizio 100J, 150J fino a 200J) e il manuale con impostazione dell’energia a 100J, 150J, 200J e 330J;

- Tempo di carica 100J in meno di 6 sec., 230J in meno di 10 sec., con batteria nuova ( non ricaricabile);

- Durata del ciclo di scarica: meno di 60 sec per una serie di tre cicli di analisi/defibrillazione;

- Controlli: On/OFF, scarica, impostazione manuale dell’energia, contrasto e retro illuminazione del display;

- Sensibilità/specificità/ in conformità con i requisiti AAAMI DF 39;

- Display alta risoluzione LCD retroilluminato con luminosità e contrasto regolabile con informazioni relative a ECG, HR, scariche, tempo trascorso, capacità della batteria, tempo di ricarica, registrazione dati;

- Traccia del segnale ECG ogni 3 secondi circa;

- Istruzioni vocali e di testo per guidare l’utente durante le varie fasi della defibrillazione;

- Batteria al litio, n. 2 piastre fisse di defibrillazione più che di un ricambio;

- Conformità alle Direttive Europee su dispositive elettromedicali e biocompatibilità elettromagnetica.