# SCHEDA TECNICA PER LA FORNITURA DI MAMMOGRAFO

CON UNITA' DI BIOPSIA STEREOTASSICA.

GENERATORE RADIOLOGICO AD ALTA FREQUENZA.

- Potenza non inferiore a 5 Kw.

- Regolazione indicativa – Kv  22 – 35 Kv (variazioni 0.5 kv).

- Regolazione indicativa – mAs 4 – 600 mAs (che permetta l’utilizzo dei vari tipi di film).

- TUBO RADIOGENO AD ANODO ROTANTE 3000 GIRI MINUTO.

- Capacita’ termica non inferiore a 270.000 HU con elevata dissipazione.

- Doppio fuoco -  f. p. 0.1 x  0.1 mm  f.g. 0.3 x 0.3 mm.

- Anodo di molibdeno con finestra berillio.

- Anodo con doppio angolo per fuoco piccolo e grande

- Filtro di molibdeno e rodio con inserimento automatico e manuale in funzione della densita’ del seno esaminato.

- ESPOSIMETRO AUTOMATICO PER CONTROLLARE TUTTI I PARAMETRI DELL’ESAME: Kv – mAs – FILTRI MOLIBDENO / RODIO.

- UNITA’ D’ESAME.

- Movimento verticale motorizzato.

- E’ preferibile poter effettuare esami frontalmente  alla paziente.

- Distanza focale 65 cm.  Fissa

- Potter bucky e compressore sia 18x24 cm. sia  24x30 cm. con movimento griglia veloce e continuamente controllato dal computer.

- Compressione motorizzata con doppia velocita' e regolazione fine manuale .

- Esposimetro automatico con posizionamento camera in 5 punti con lettura in funzione della densita’ e dello spessore del seno.

- Dispositivo di ingrandimento 1.8x.

- Sicurezze : no x-ray in assenza di diaframma corrispondente al bucky:

- No x-ray senza cassetta

- No x-ray sullo stesso film

- Lettura digitale della forza di compressione e dello spessore compresso

- Predisposto per mammografia digitale a campo pieno 18x24 cm.

- BIOPSIA STEREOTASSICA

- Il guida ago deve avere i movimenti automatici e motorizzati nelle tre direzioni x, y, z – controllato da computer con max deviazione non superiore a 0,5 mm.

- Movimento di pendolazione del tubo radiogeno motorizzato.

- Possibilita’ di effettuare biopsie con paziente in posizione prona e/o  seduta.

- Possibilita’ di utilizzare qualsiasi ago e pistole in commercio, compreso il mammotome (j&j), per effettuare  esami  citologici, istologici  e marcature.

- SISTEMA DI SVILUPPO DEDICATO

### Per la valutazione delle offerte delle Ditte concorrenti, la Commissione Tecnica assegnerà un max di 500 punti sulla qualità delle apparecchiature proposte, secondo lo schema sottodescritto:

a) QUALITÀ DELL'APPARECCHIATURA		MAX		punti 46

b) ASSISTENZA TECNICA					MAX     	Punti   4

| Mammografo analogico con biopsia stereotassica | Punti |
| --- | --- |
| Struttura Meccanica | 18 |
| Complesso Generatore | 4 |
| Complesso Radiogeno | 4 |
| Sistema di biopsia | 12 |
| Possibilità di implementazioni | 4 |
| Sistema di sviluppo dedicato | 4 |
| TOTALE PUNTEGGIO | 46 |

| COMPONENTI IMPIANTO MAMMOGRAFICO | PUNTI |
| --- | --- |

| Struttura Meccanica | 18 |
| --- | --- |
| Distanza fuoco-film (specificare se fissa o variabile) |  |
| Geometria del sistema assi di rotazione ad ampia capacità di movimento e di incidenze angolari, a varia altezza dal pavimento, motorizzate: descrivere |  |
| Dispositivo di ingrandimento: indicare i valori disponibili |  |
| Kit di compressori: specificare |  |
| Sistema di compressione-decompressione: specificare |  |
| Griglia: descrivere |  |
| Consolle di comando e protezione anti-x per l’operatore: descrivere |  |
| Sistemi di biopsia compatibili: descrivere (stereotassi, core-biopsy, mammotome, vacuum biopsy) |  |

| Generatore ad alta frequenza | 4 |
| --- | --- |
| Denominazione |  |
| Tecnologia costruttiva e frequenza |  |
| Potenza max. |  |
| mA max e possibilità di variazione dei mA: specificare |  |
| mAs max e possibilità di variazione dei mAs: specificare |  |
| Tipo di regolazione dei kV, mA, tempi: specificare i differenti modi operativi |  |
| Controllo automatico dell’esposizione: specificare le modalità |  |
| Range dei Kv |  |

| Complesso Radiogeno | 4 |
| --- | --- |
| Denominazione e tecnologia costruttiva con la specifica della composizione dei metalli utilizzati |  |
| N° giri rotazione anodo |  |
| N° di macchie focali e dimensioni fuochi |  |
| Potenza in KW nominale per i diversi fuochi |  |
| Capacità termica anodica HU e capacità di dissipazione termica |  |
| Filtrazione del fascio: specificare i filtri presenti e la capacità del loro inserimento |  |
| Collimazione: descrivere |  |

| Sistema di Biopsia | 12 |
| --- | --- |
| Denominazione, struttura e funzionalità globali |  |
| Possibilità di effettuare biopsie con paziente in posizione prona |  |

| Possibilità di implementazioni | 4 |
| --- | --- |
| Descrizione |  |

| Sistema di sviluppo dedicato | 4 |
| --- | --- |
| Descrizione |  |

| Servizio di assistenza tecnica e garanzia | 4 |
| --- | --- |
| Durata della garanzia |  |
| Tempi di intervento tecnico |  |
| Sede assistenza tecnica e nr. tecnici |  |