| REGIONE SICILIANA Sede legale: Via G. Cusmano, 24 Palermo - P.IVA 04328340825 | DIPARTIMENTO GESTIONE APPALTI PATRIMONIO E SERVIZI ECONOMALI Servizio Appalti e Forniture |
| --- | --- |

GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI  ATTREZZATURE VARIE DESTINATE A PRESIDI SANITARI DELL’AUSL 6 DI PALERMO

AREA METROPOLITANA

SCHEDE TECNICHE

LOTTO N. 1 - BASE DI GARA € 80.000,00 OLTRE IVA

N. 1 SISTEMA PER ARTROSCOPIA  avente le seguenti caratteristiche e requisiti minimi:

IL  LOTTO  COMPRENDE:

- MONITOR 21” MEDICALE LCD

tipo a-Si TFT matrice attiva, risoluzione 1024x768 e 16.770.000 colori.

- TELECAMERA 3CCD

digitale 750 linee di risoluzione, la testata deve avere due pulsanti per il controllo delle principali funzioni di settaggio, e per il controllo del sistema di acquisizione immagini, deve potersi sterilizzare con il sistema sterrad

- FONTE LUMINOSA

con 2 lampade 300 watt xenon a temperatura cromatica di 5800° K con autonomia di 500 ore, regolazione d’intensità luminosa, dotato di visualizzatore di ore e diaframma meccanico.

- CAVO DI FIBRE OTTICHE,

liquide per la trasmissione di luce autoclavabile flessibile 230 cm.

- CAMICIA ARTROSCOPICA

per ottica 4mm. con attacco quick-lock con 2 rubinetti rotanti completa di trocar e otturatore.

- OTTICA ARTROSCOPICA

autoclavabile da 4mm. 30° grandangolo, campo di visione 120°.

- SISTEMA MOTORIZZATO

per artroscopia con velocità da 400 a 8000 giri, possibilità di utilizzo contemporaneo di due manipoli comandati da un’unica pedaliera, o da due pedaliere indipendenti per una chirurgia completa, deve utilizzare lame e frese monouso e autoclavabili composti da una cannula e due taglienti, dotate di un sistema di aspirazione in punta, tale da consentire sempre la visione artroscopia del terminale che si sta utilizzando le lame e le frese, devono essere rette e angolare da mm. 3,85-4,85-5,85, possibilità di utilizzare un minitrapano, con velocità di 1400 giri, minisega completa di mini lama con stop a sette mm. per un preciso taglio e prelievo dei legamenti, un mini passabili di kirschner per poter diventare un unità operatoria completa per la chirurgia del ginocchio mano piede spalla e piccole articolazioni. In fine deve avere una pedaliera a gas per una gestione progressiva della velocità.

- ABLASORE COAGULATORE

con tecnologia coblation polifunzionale per l’utilizzo artroscopico sul ginocchio spalla colonna e qualsiasi tipo di tendinopatie a bassa radiofrequenza massimo 100Hz. L’apparecchio deve utilizzare terminali multi elettrodo completi di sistemi di aspirazione, deve consentire l’utilizzo di 9 livelli di potenza e uno coagulo e possibilità di utilizzo di terminale multi elettrodo che lavorino sulla cartilagine articolare ad una temperatura estremamente bassa 40°-50° sul punto di contatto terminale/cartilagine, completo di centralina timer per l’utilizzo del terminale per tendinopatia, completo dei seguenti terminali;  multieletrodo con aspirazione 3,5 mm. 90° per condroplastica capsular release, uno come sopra 3mm. 50° e 70° per menisceectomia e sinovlectomia, 3,6 mm. 90° per ACL e PCL debritement, 1 multielettrodo 4,5 mm. 90° per condroplastica, 1 multielettrodo 3mm. 60° per difetti condrali, n. 1 terminale micro-debridement per tendinopatia, 3,5 mm. 90° con aspirazione per decompressione subacromiale ad attivazione costante per 14 minuti, 3mm. 90° con aspirazione per menisco con 2 elettrodi centrali inclinati a 90° antiocclusione via aspirante, 3,0 mm. con anello in punta profilo 2,3 mm. UP 15° attivazione del plasma arretrato di mm. 1 dalla cartilagine dotato di anello esterno di viraggio colore dal blu al bianco al raggiungimento dei 50°. Tutti i terminali devono lavorare ad una profondità termica di massimo al 0,35 mm.

- GENERATORE ELETTROCHIRURGICO

combinato, monopolare per chirurgia aperta, bipolare per elettrochirurgia e per l’ablazione e la coagulazione artroscopia.  Deve pote settare almeno 10 tipi di blend per ogni utilizzo, in taglio-coagulo-bipolare.  Deve essere dotato di attaco per piastra paziente, elettrobisturi a 1 cd a 3 pln.  Completo di terminali a griglia, ad uncino, a paletta, a pallina, pinze bipolari isolate, plastre paziente monouso e spugnetta sterile pulisci escara.

- POMPA PERISTALTICA

artroscopia per l’infusione intrarticolare continua a pressione e portata predeterminabile (fino a 1,8 litri/minuto e 80 mm. HG) mantenuta automaticamente per tutto il tempo dell’intervento.  La circolazione del liquido deve essere tutta esterna all’apparecchiatura mediante l’utilizzo di due set di tubi monouso, un tubo pompa con sensore intelligente per la misurazione dell’effettiva pressione intrarticolare, un tubo paziente, completa di telecomando a distanza con cavo da minimo mt 3.

- CARRELLO

per assemblaggio apparecchiatura con 5 ripiani di appoggio ad altezza variabile e cassetto portaccessori, ruote piroettanti con sistema di bloccaggio, porta flebo e 2 ripiani servitori regolabili sul paziente.

- SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGGINI

statiche e dinamiche con possibilità di acquisizione e gestione di filmati da qualsiasi tipo di telecamera digitale.

LOTTO N. 2 - BASE DI GARA € 120.000,00 OLTRE IVA

N. 1 DIAGNOSTICA TELECOMANDATA

avente le seguenti caratteristiche tecniche minime:

- TAVOLO DI COMANDO E GENERATORE:

Consolle unica di comando dei parametri Rx e dei movimenti del telecomandato;

Display alfanumerico per una visualizzazione completa dei parametri

programmi anatomici e tecniche libere

tempi di esposizione brevissimi.

Esposimetro automatico.

Generatore di Alta Tensione ad alta frequenza capace di erogare almeno 65 kW, due posti di lavoro.

- TAVOLO TELECOMANDATO:

Piano d’esame di facile accessibilità per un facile e rapido posizionamento del paziente da parte dell’operatore.

Trendelemburg di 90°.

Piano portapaziente in fibra di carbonio ed elevabile in altezza.

Ampia traslazione del complesso tubo-seriografo.

Ampia traslazione laterale del piano portapaziente superiore a +/- 16 cm.

Ampio movimento longitudinale del piano portapaziente.

Distanza fuoco film variabile.

Seriografo capace delle più ampie suddivisioni sia a bande che a croce con marcatore Dx/Sx.

Tomografia omotetica con almeno tre angoli e due velocità e con una altezza strato di almeno 300mm.

Collimatore motorizzato ad iride.

Compressore motorizzato con parcheggio automatico.

Griglia parcheggiabile, per impieghi pediatrici.

Pedana girevole motorizzata.

Coppia di reggispalle e coppia di impugnature.

- AMPLIFICATORE DI BRILLANZA:

da 12” a doppio zoom con catena TV ad alta definizione, completo di un monitor medicale

da 18” LCD ad alta definizione;

l’intensificatore dovrà avere la possibilità di elevazione, in modo da porne la superficie d’ingresso allo stesso livello della pellicola radiografica, per impieghi in digitale;

- COMPLESSO RADIOGENO:

con tubo Rx a 9.000 giri con fuochi non superiori a 0,6 - 1,3 mm con potenza di almeno 30/90 kW e con una buona dissipazione termica.

- COMPLETO DI SISTEMA DI MISURA DOSE-AREA CON STAMPANTE.

LOTTO N. 3 - BASE DI GARA € 95.000,00 OLTRE IVA

N. 2 UNITA’ RADIOGRAFICA MOBILE

avente le seguenti caratteristiche tecniche minime:

Unità radiologica mobile per impieghi di diagnostica generale in corsia composto da:

- STATIVO con due ruote anteriori piroettanti, e che permetta le più ampie rotazioni di tutte le sue parti meccaniche e radiologiche e consenta di poter essere trasferito nelle corsie con l’uso di ascensori montalettighe.

- GENERATORE a monoblocco a media frequenza di 40 khz con potenza di almeno 30 kW,

150 mA., 125 kV completo di:

- TUBO RX ad anodo rotante;

- TAVOLO DI COMANDO gestito a microprocessore e visualizzazione digitale dei parametri

radiografici con possibilità di regolazione dei kV e mAs. selezione kv in modo continuo

almeno da 40 a 125 kV a passi di 1 kV; selezione mas da 0.2 a 220 mAs; tempi di

esposizione da 0.002 a 2.2 sec. scelti dal processore in funzione dei mas impostati;

- almeno 20 tecniche anatomiche programmabili;

- distanza fuoco pavimento da 460 mm ad almeno 2000 mm

- pulsante comando rx a distanza di almeno 4 mt;

- collimatore manuale a lamelle in pb e luce di simulazione del campo irradiato.

- contenitore per almeno 5 cassette Rx 3 5x43 cm

- completo di camera di misura dose-area

- il peso non deve essere superiore a 190 kg.

- l’apparecchio deve essere certificato secondo le normative vigenti (ce 93/42).

N. 1  ORTOPANTOMOGRAFO

Ortopantomografo con le seguenti caratteristiche di massima:

- GENERATORE RX ad alta frequenza con potenza fino a 150 kHz

- TUBO RX:

  - Tensione del tubo circa 80 kV

  - Posizionamento del paziente mediante 3 luci laser

  - Fuoco non superiore a 0,5x0,5 mm

    - Possibilità di effettuare esami tipo standard, pediatrici, segmentazione dell’esposizione

    - Ampia possibilità di correzione della forma ellittica

    - Programma dei seni mascellari e delle articolazioni Temporo-Mandibolari con bocca chiusa e aperta

    - Possibilità di sezioni trasversali postero-anteriori

    - Telecefalometro 24x30 cm in grado di eseguire tutti gli strati del cranio con filtro tessuti molli a posizionamento automatico

    - Predisposizione per futuro utilizzo di cassette ai fosfori e per l’acquisizione diretta in digitale con camera CCD.

LOTTO N. 4 - BASE DI GARA € 95.000,00 OLTRE IVA

N. 1 FLUORANGIOGRAFO DIGITALIZZATO CON SISTEMA DI ACQUISIZIONE IMMAGINI

- Fluorangiografo con tre angoli di ripresa 50 - 30 - 20 intercambiabili.

- Fotografia anche con pupille a ridotta midriasi.

- Dispositivo per iridografie a colori, in fluoresceina ed al verde indocianina.

- Possibilità di acquisire immagini in autofluorescenza.

- Documentazione mediante più dispositivi selezionabili dall’operatore (telecamera colore, camera    digitale ad alta risoluzione, telecamera per focalizzazione a monitor, telecamera B/N, Telecamera colore.

- Regolazione dell’ametropia in continuo  senza aggiunta di lenti addizionali.

- Regolazione automatica dell’intensità del flash in relazione al tipo di esame selezionato con memorizzazione dei parametri per ogni dispositivo di acquisizione.

- Filtri di eccitazione e sbarramento per FAG e ICG con possibilità libera di inserimento e con possibilità di inserimento in automatico per la documentazione.

- Filtro verde per aneritra con riconoscimento automatico via software.

- Distanza di lavoro di 42 mm.

ACQUISIZIONE DELLE IMMAGINI.

- Per il colore: macchina fotografica digitale con risoluzione fino a 6 milioni di pixel senza interpolazione.

- Per esami in fluoresceina ed al verde indocianina: telecamera con risoluzione a 3,2 milioni di pixel.

- Possibilità di acquisizione dinamica delle fasi precoci dell’esame al verde indocianina.

- Monitor da 22” con risoluzione di 1600x1200 pixel.

- Monitor B/N 9” — 750 linee di risoluzione orizzontale.

- Possibilità di documentazione dinamica delle fasi precoci in ICG mediante telecamera I

COMPUTER DI ACQUISIZIONE

Hardware:

- Intel Pentium IV 3.2GHz o superiore;

- RAM 2GB;

- hard disk con capacità pari o superiore a 200GB;

- sistema RAID per prevenzione di guasti al disco fisso;

- scheda di acquisizione;

- AGP VGA board;

- LAN;

- monitor 21’;

- lettore DVD-Rom;

- masterizzatore DVD±R/RW;

- mouse;

- gruppo di continuità per salvaguardare il sistema da interruzioni dell’alimentazione;

- Microsoft Windows XP Professional o superiore.

Software:

- Software con funzioni di ricerca, statistica, classificazione, drawing, mapping, overlay, measure, dicom.

- Software per la misurazione delle aree da trattare con laser terapia convenzionale (fotocoagulazione) e/o PDT (Terapia Fotodinamica) con misurazione del cap-disk

- Software di sovrapposizione di più immagini con scalatura automatica delle immagini in funzione dell’angolo di ripresa con possibilità di colorazione per contrasto, stampa e grafica

- utility per il calcolo del Cup Disk

- utility per l’osservazione comparativa degli esami fluorangiografici ed al verde indocianina

- possibilità di osservazione 3D delle immagini stereografiche acquisite;

- Aggiornamenti semestrali del software

- Tavolo asimmetrico a sollevamento elettrico

- Stampante a sublimazione di colore in formato A4

- Modem

- Modulo di isolamento rete gruppo di continuità

- n. 1 Poltrona con braccioli per operatore

- n. 1 Sgabello paziente

- n. 1 scrivania dedicata

- Corso di istruzione all’uso dell’angiografo e del software

La ditta aggiudicataria resta obbligata a fornire eventuali altre sonde per l’implementazione delle applicazioni delle apparecchiature offerte agli stessi e condizioni di gara e mantenendo la stessa percentuale di sconto praticata in gara.

LOTTO N. 5 - BASE DI GARA € 30.000,00 OLTRE IVA

LASER ND YAG COMPLETO DI ACCESSORI

IL LOTTO COMPRENDE:

N. 1 LASER ND YAG

N. 1 LAMPADA A FESSURA TIPO ZEISS O SIMILARI

N. 1 TAVOLO  ASIMMETRICO AD ELEVAZIONE ELETTRICA

CARATTERISTICHE E REQUISITI RICHIESTI:

Laser coassiale nel corpo del microscopio, 5 ingrandimenti, corpo decentrabile lateralmente per l’eliminazione di riflessi parassiti.

- Filtro di protezione inserito nel percorso ottico.

- Ottica parallela per una visione priva di affaticamento e accomodazione per l’operatore.

- Prisma della lampada a fessura fisso a 8°  per un’ottimale e costante riflesso rosso.

- Defocalizzazione anteriore e posteriore con possibilità di regolazione sul punto zero.

- Angolo di focalizzazione di 16°.

- Potenze max Impulso singolo 10 mj

  - Impulso doppio 25 mj

  - Impulso triplo 40 mj.

- Diametro spot inferiore a 12 micron con elevata concentrazione di energia

- Regolazione dell’energia  su vari livelli

- Regolazione dell’impulso inferiore a 5 ns

- Controllo della potenza impostata ed informazione della potenza realmente utilizzata per ogni singolo scatto

- Rilascio dell’impulso tramite joystick o pedaliera a discrezione dell’operatore

- Tavolo asimmetrico ad elevazione elettrica

- Dispositivo di fissazione

- Lente a contatto laser per capsulotomia Abraham

- Lente a contatto laser per iridotomia Abraham

- Set appoggia-gomito

- Occhiale di protezione YAG.

LOTTO N. 6 - BASE DI GARA € 340.000,00 OLTRE IVA

IL LOTTO COMPRENDE:

N. 1 ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE PER ADULTI E PEDIATRIA

N. 1 ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE PER ADULTI

N. 1 ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE PER ADULTI

n. 1 ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE

- Sistema con tecnologia digitale e banda di frequenze più ampia possibile.

- Sistema per la gestione di più piani di scansione 2D simultanei.

- Capacità di elevato rapporto Segnale/Rumore con range dinamico oltre 150db.

- Elevato numero di immagini al secondo disponibili in tutti i tipi di scansione.

- Tecnologie di processa mento di immagine atte ad ottenere immagini di elevatissima qualità ad alta risoluzione.

- Programmi facilmente aggiornabili e compatibilità DICOM 3.

- Sistema in grado di connettere almeno tre sonde elettroniche phased array per analisi 2D, trans esofageo 3d/4D in tempo reale volumetrico.

- Dotato di Doppler pulsato e Doppler continuo orientabili, Color-Doppler, analisi Doppler tissutali, e seconda armonica con e senza mezzi di contrasto.

- Cine Memory/Cine Loop di elevate capacità con gestione separata ed in tempo reale delle immagini e del Color Flow Doppler.

- Metodiche di scansione elettrochica phased array con trasduttori con la più ampia gamma di frequenze disponibili e dalla pià elevata densità di elementi possibile.

- ZOOM con ampia ingrandimento ad alta definizione.

- Software cardiologico adulti e pediatrica.

- Modulo Eco-stress con elevato numero di fasi e visualizzazione per fase ed acquisizioni libere in tutte le modalità.

- Sistema di archiviazione immagini in formato digitale su hard-disk e/o disco DVD e relativo masterizzatore.

- Monitor a 20” ad altissima risoluzione e numero di colori.

- Consolle posizionabile ergonomica con sistema di comandi semplice e intuitivo.

Il sistema descritto dovrà essere corredato da:

  - N. 1 Sonda per esame transoracico pediatrica.

  - N. 1 Sonda per esame transoracico adulti.

  - N. 1 Sonda per esame trans esofageo pediatrico.

  - N. 1 Stampante B/N.

  - N. 1 Stampante Laser a colori.

n. 1 ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE

- Sistema con tecnologia digitale e banda di frequenze più ampia possibile.

- Sistema per la gestione di più piani di scansione 2D simultanei.

- Capacità di elevato rapporto Segnale/Rumore con range dinamico oltre 150db.

- Elevato numero di immagini al secondo disponibili in tutti i tipi di scansione.

- Tecnologie di processa mento di immagine atte ad ottenere immagini di elevatissima qualità ad alta risoluzione.

- Programmi facilmente aggiornabili e compatibilità DICOM 3.

- Sistema in grado di connettere almeno tre sonde elettroniche phased array per analisi 2D, trans esofageo 3d/4D in tempo reale volumetrico.

- Dotato di Doppler pulsato e Doppler continuo orientabili, Color-Doppler, analisi Doppler tissutali, e seconda armonica con e senza mezzi di contrasto.

- Cine Memory/Cine Loop di elevate capacità con gestione separata ed in tempo reale delle immagini e del Color Flow Doppler.

- Metodiche di scansione elettrochica phased array con trasduttori con la più ampia gamma di frequenze disponibili e dalla pià elevata densità di elementi possibile.

- ZOOM con ampia ingrandimento ad alta definizione.

- Software cardiologico adulti.

- Modulo Eco-stress con elevato numero di fasi e visualizzazione per fase ed acquisizioni libere in tutte le modalità.

- Sistema di archiviazione immagini in formato digitale su hard-disk e/o disco DVD e relativo masterizzatore.

- Monitor a 20” ad altissima risoluzione e numero di colori.

- Consolle posizionabile ergonomica con sistema di comandi semplice e intuitivo.

Il sistema descritto dovrà essere corredato da:

  - N. 1 Sonda per esame transoracico adulti.

  - N. 1 Sonda per esame trans esofageo.

  - N. 1 Sonda per addome adulti

  - N. 1 Stampante B/N.

  - N. 1 Stampante Laser a colori.

n. 1 ECOGRAFO CARDIOVASCOLARE

    - Sistema con tecnologia digitale e banda di frequenze più ampia possibile.

    - Sistema per la gestione di più piani di scansione 2D simultanei.

    - Capacità di elevato rapporto Segnale/Rumore con range dinamico oltre 150db.

    - Elevato numero di immagini al secondo disponibili in tutti i tipi di scansione.

    - Tecnologie di processa mento di immagine atte ad ottenere immagini di elevatissima qualità ad alta risoluzione.

    - Programmi facilmente aggiornabili e compatibilità DICOM 3.

    - Sistema in grado di connettere almeno tre sonde elettroniche phased array per analisi 2D, trans esofageo 3d/4D in tempo reale volumetrico.

    - Dotato di Doppler pulsato e Doppler continuo orientabili, Color-Doppler, analisi Doppler tissutali, e seconda armonica con e senza mezzi di contrasto.

    - Cine Memory/Cine Loop di elevate capacità con gestione separata ed in tempo reale delle immagini e del Color Flow Doppler.

    - Metodiche di scansione elettrochica phased array con trasduttori con la più ampia gamma di frequenze disponibili e dalla pià elevata densità di elementi possibile.

    - ZOOM con ampia ingrandimento ad alta definizione.

    - Software cardiologico adulti.

    - Modulo Eco-stress con elevato numero di fasi e visualizzazione per fase ed acquisizioni libere in tutte le modalità.

    - Sistema di archiviazione immagini in formato digitale su hard-disk e/o disco DVD e relativo masterizzatore.

    - Monitor a 20” ad altissima risoluzione e numero di colori.

    - Consolle posizionabile ergonomica con sistema di comandi semplice e intuitivo.

Il sistema descritto dovrà essere corredato da:

  - N. 1 Sonda per esame transoracico adulti.

  - N. 1 Sonda per esame trans esofageo.

  - N. 1 Stampante B/N.

  - N. 1 Stampante Laser a colori.

LOTTO N. 7 - BASE DI GARA € 100.000,00 OLTRE IVA

Ecografo ecocolordoppler completo di tecnologia per fusione delle immagini

Caratteristiche richieste:

- Piattaforma totalmente digitale, preferibilmente a base Personal Computer con sistema operativo Windows o similare

- Visualizzazione a monitor in tempo reale e simultaneamente, dell’esame ecografico e della corrispondente immagine TAC/RM. Dovrà inoltre essere possibile eseguire la tecnica di Fusione delle immagini, combinando le informazioni ottenute da TAC e Risonanza Magnetica con quelle dell’ecografia, permettendo in ambito di esami interventistici, di fare puntamenti sulle lesioni localizzate e visualizzarle contemporaneamente sullo schermo sia sulle immagini eco che quelle T.C./R.M. (fornire documentazione a riguardo)

- Il sistema deve essere completo della tecnologia per imaging con mezzi di contrasto a basso indice meccanico per trasduttori convex, lineare ed endocavitario per lo studio delle lesioni focali epatiche, renali, organi superficiali, prostatici, ecc., in grado di separare la visualizzazione del tessuto dall’agente di contrasto e di analizzare solo il tessuto, solo il contrasto od entrambi contemporaneamente in real time sullo stesso schermo;

- Sistema ergonomico e di elevata manovrabilità con regolazione della tastiera in altezza e posizione;

- I trasduttori dovranno essere del tipo multibanda, con possibilità di selezionare e visualizzare sullo schermo più bande in B-mode, in doppler e color/power doppler, e in seconda armonica di tessuto

- Elevato range dinamico ed elevata profondità di scansione (in relazione alle sonde utilizzate);

- Dotato di sistema di ottimizzazione automatica delle immagini e del tracciato doppler in tempo reale con pressione di un singolo tasto;

- Interfacciamento a reti per la connessione con protocollo DICOM almeno nelle classi principali (Send-Receive, Query, Print, Worlist Management);

- Il sistema deve consentire l’applicazioni di sonde lineari a matrice con frequenze leggibili a monitor sino a 18 Mhz, Convex anche con canale bioptico centrale, Endocavitarie monoplane e biplane lineari/convex ad ampio angolo di vista (180° e oltre);

- La PRF minima del color Doppler e Power Doppler non deve essere superiore a 125Hz, con valore visualizzato sul monitor, al fine di consentire la massima sensibilità ai flussi lenti ed ai vasi di piccolo calibro;

- Zoom della regione di interesse senza perdita di risoluzione e con possibilità di azione anche su immagini fisse e steering delle immagini B-Mode, indipendente da quello doppler e colore;

- Sistema di gestione preferibilmente basato su piattaforma Windows XP e archiviazione di immagini e di video clip in tempo reale, con durata consecutiva illimitata, su Hard disk di alta capacità, masterizzatore per CD e/o DVD integrato al sistema e USB per pen drive. Il salvataggio delle immagini statiche e dei clip deve poter  avvenire durante l’esecuzione degli esami stessi, senza interruzione dell’attività lavorativa.

- Monitor ad elevata risoluzione e di dimensione non inferiore a 19”.

- Almeno 4 connettori universali elettronici per sonde;

L’ecografo proposto deve essere dotato delle seguenti sonde e accessori

- Convex multifrequenza e larga banda (circa 1-8 Mhz), per applicazioni internistiche, abilitata all’uso dei mezzi di contrasto, completa di kit per biopsia;

- Lineare multifrequenza e larga banda (circa 4-13 Mhz), per lo studio vascolare e dei tessuti superficiali, con superficie di appoggio di circa 45 mm., completa di kit per biopsia;

- stampante per immagini B/N e Stampante laser a colori collegate direttamente all’apparecchiatura preferibilmente tramite uscita USB.

- Markers per l’utilizzo della fusion imaging in quantità adeguata

LOTTO N. 8 - BASE DI GARA € 140.000,00 OLTRE IVA

IL LOTTO COMPRENDE:

N. 1 ECOCOLORDOPPLER

N. 2 ECOGRAFI PORTATILI COLOR DOPPLER

n. 1 SISTEMA PER ECOCOLORDOPPLER

Caratteristiche richieste:

- Ecografo multidisciplinare Color-Doppler, basato su tecnologia completamente digitale di ultimissima generazione.

- Campionamento dei segnali analogici ad una frequenza non inferiore ai 320 Mhz  con convertitori a 12 Bit ed almeno 4096 livelli di conversione per ogni singolo campione.

- Range dinamico elevato di almeno 170 db.

- Elevato frame rate.

- Il sistema deve poter utilizzare metodiche di scansione lineari, convex, microconvex, di sonde endocavitarie elettroniche ad ampio campo di vista monoplane e biplane e laparoscopiche.

- Software di ricostruzione tridimensionale con l’opportunità di lavorare anche con la tecnica multiplanare.

- La sonda tridimensionale addominale deve consentire di lavorare in modalità b-mode, color, power, doppler e in modalità II armonica.

- Le frequenze dei trasduttori disponibili devono spaziare da 2.0 Mhz a 13 Mhz  con elevata densità di elementi.

- La profondità di lavoro deve variare da 2 a 24 cm a seconda del trasduttore utilizzato.

- Elevata flessibilità dei parametri di regolazione dell’immagine (frame-rate, range dinamico, profondità, guadagno, edge enhancement, persistenza, zoom, pan zoom)

- Scansione con b-mode, color, doppler, su tutti i trasduttori, anche contemporaneamente.

- Scansione con doppia immagine, una in b-mode e l’altra b-mode+color della stessa struttura, in tempo reale. Scansione con almeno 4 punti focali attivi contemporaneamente.

- Tissue Harmonic Imaging (Armonica Tissutale) dotata di tecnologia multifrequenza.

- Scansione in Armonica Tissutale su sonda convex, microconvex, lineare e dedicata al tridimensionale addominale.

- Ridotta variazione di frame rate con funzione di II Armonica attiva.

- Si richiedono per i trasduttori almeno 4 frequenze effettive per b-mode ed almeno 4 frequenze per color doppler e power selezionabili indipendentemente dalla tastiera.

- Gestione del sistema ecografico attraverso preset ottimizzabili per qualsiasi tipo di esame, sonda ed utilizzatore.

- Associazione tra la sonda e il preset prescelto per l’effettuazione dell’ecografia, al fine di ridurre i tempi di svolgimento dell’esame.

- Devono essere inoltre presenti almeno 3 connettori attivi.

- Monitor colore da almeno 15” grafico regolabile.

- Lo zoom panoramico in scrittura e lettura non deve presentare perdita di risoluzione su qualsiasi zona dell’immagine , deve inoltre potere funzionare con immagini in tempo reale, congelate e sulle immagini del Cineloop.

- Interfaccia utente semplice ed intuitiva: tastiera semplice ed ergonomica multifunzionale per semplificare ed abbreviare i tempi di utilizzo.

- Archivio digitale di immagine integrato nella macchina. Hard disk ad elevata capacità

- CD masterizzatore; deve essere possibile archiviare sull’Hard Disk sia immagini statiche che loop di immagini – in vari formati pc (jpeg, avi, DICOM, ecc..)

- Connessione DICOM attiva almeno negli statement principali (Send-Receive, Query, Print, Worklist Management)

- L’apparecchiatura  deve avere il marchio CE e le Certificazioni di Qualità e Sicurezza .

COMPOSIZIONE RICHIESTA:

Unità base completa di colore, doppler, power doppler, armonica di tessuto.

Sonda convex multifrequenza (almeno 2-5 Mhz)

Sonda lineare da circa 60 mm (almeno 5-10 Mhz)

Stampante colore

Stampante bianco nero

# n. 2 Ecografo portatile color-doppler

Caratteristiche richieste:

- Ecografo portatile multidisciplinare Color-Doppler, basato su tecnologia completamente digitale di ultimissima generazione, dotato di beam-former digitale, estremamente compatto e di facile trasporto per utilizzo a domicilio e/o al posto letto paziente

- Tastiera dedicata per uso ecografico con i comuni comandi come gain, trackball, misure, B, M, C, D ecc.

- Trasduttori compatibili: Convex, Microconvex, Lineare, Phased array.

- B-mode in Fondamentale e in Armonica di tessuto su tutti i trasduttori.

- M-mode, Doppler Power, Doppler direzionale, Color Doppler.

- Doppler Pulsato - Analisi Spettrale.

- Duplex Doppler: (visualizzazione simultanea  in tempo reale di bidimensionale e Doppler spettrale)

- Triplex Doppler: (visualizzazione simultanea  in tempo reale di bidimensionale, Color Doppler e Doppler spettrale), misure complete per uso multidisciplinare , e cardiologico,

- Acquisizione digitale, archiviazione e gestione di immagini e filmati su unità hard-disk  interna.

- Formati di archiviazione digitale selezionabili dall’utente sia per le immagini statiche che per i filmati dinamici:

  - formato originario senza perdite

  - formati AVI, BMP, TIFF e JPEG

  - formato DICOM 3.0

    - Drive integrato: Masterizzatore integrato

## Monitor colori integrato schermo piatto da almeno 15” con display a cristalli liquidi a matrice attiva con superficie protettiva anti-sfavillio e anti-riflesso con luminosità regolabile.

    - Almeno una porta USB per connessione periferiche esterne (PenDrive, Stampanti etc.)

    - Porta Ethernet 10/100 Mbs

    - DICOM 3 Conformance attiva almento per le principali classi (Store – Worklist – Media)

    - Basso consumo energetico con batteria integrata ad alta capacità.

    - Manuale dell’operatore e Software di gestione comandi in italiano.

    - Misure e Calcoli: misure e calcoli in 2D, M-mode, Color Doppler, modalità Doppler spettrale PW e CW optional

COMPOSIZIONE richiesta:

Ecografo portatile color-doppler completo di:

N. 1 sonda convex multifrequenza (almeno da 2 a 6 mhz)

N. 1 sonda lineare multifrequenza (almeno da 5 a 10 mhz)

N. 1 stampante B/n

LOTTO N. 9 - BASE DI GARA € 150.000,00 OLTRE IVA

VIDEOLAPAROSCOPIA GINECOLOGICA AD ALTA DEFINIZIONE FULL HD

01 Telecamera completamente digitale a tre chip ¼”:

Tecnologia FULL HD 1920 x 1080 p (progressive scan) e standard 16:9

con conversione dell’immagine ottica in immagine digitale direttamente nella testina;

dotata di zoom ottico parafocale integrato 14/29.6 mm;

processore di immagini digitale integrato;

ottimizzazione digitale del contrasto;

sistema anti-moirè e anti-grid per l’uso con fibroscopi;

titolatrice integrata con tastiera inclusa;

testina munita di 3 tasti liberamente programmabili per il controllo di almeno 4 funzioni della camera in contemporanea, o di periferiche;

dotata di uscite 2 SDI, 2 DV, 2 HDTV con presa DVI-D, 2 S-VHS, video composito ed RGB compatibile;

conforme a tutte le norme  vigenti di sicurezza;

munita di sistema di interfaccia per il controllo a distanza dal campo sterile con visualizzazione dei parametri di funzionamento in tempo reale sul monitor endoscopico;

possibilità di collegare all’unità di controllo anche testine digitali non HD sia Mono che tre CCD, e possibilità di poter collegare anche sistemi ottici flessibili.

01 Monitor medicale da 23” 16:9 con tecnologia HDTV ingresso HD-SDI, sdi, dvi con presa dvi-d, s-video, rgb, composito, luminosità 450cd/m2, angolo di osservazione 178° verticale, rapporto di contrasto 700: 1, completo di PIP.

01 Generatore di luce Xenon da 300 Watt con temperatura del colore 6000 K, intensità luminosa regolabile in continuo da 0 al 100% manualmente o automaticamente mediante segnale di uscita video o mediante comandi posti sulla testina della camera contatore digitale delle ore di funzionamento della lampada con visualizzazione dei parametri sul monitor, segnalazione codici errore sul display munita di sistema di interfaccia per il controllo a distanza dal campo sterile con visualizzazione dei parametri di funzionamento in tempo reale sul monitor endoscopico;

01 Monitor medicale touch screen da 19” per il montaggio su braccio mobile risoluzione max 1280x1024 entrate video VGA-SVGA-XGA-SXGA completo di penna a contatto, completo di

01 Sistema computerizzato medicale, per la registrazione di filmati in HD, file audio e di immagini fisse in Full HD, con inserimento dei dati del paziente,. Archiviazione su DVD o CD-rom, multisessione e multipaziente, Possibilità di stesura di un referto standard con i dati del paziente, tramite una comune stampante a getto d’inchiostro. Con gestione dei comandi attivabile dalla testa della telecamera. Le immagini acquisite in formato ridotto e i nomi dei file video e audio possono essere allegati al referto. Possibilità di memorizzazione in rete. Immagini fisse formati JPG e BMP, immagini video in formato AVI MPEG 1 o 2. Possibilità di essere aggiornata successivamente con collegamento a PACS, RIS e SIO. Completa di  stampante a colori e pedale di comando.

01 Sistema computerizzato medicale per la gestione ed il controllo centralizzato delle attrezzature laparoscopiche  mediante monitor Touch-Screen direttamente dal  campo sterile con possibilità di ampliamento al controllo vocale. Il sistema deve essere modulare in modo da permettere il controllo e la personalizzazione sia tipologica che tecnologica delle apparecchiature (telecamera, generatore di luce, insufflatore, pompa, elettrobisturi, sistemi motorizzati), e la possibilità, tramite apposita interfaccia, di controllare anche unità esterne al sistema (lampade scialitiche, tavoli operatori etc.). Possibilità di visualizzare tutte le regolazioni delle apparecchiature sia sul monitor di controllo sia sul monitor principale contestualmente alla visione dell’immagine endoscopica. Possibilità di pre-impostare oltre 250 differenti configurazioni individuali di start mediante la memorizzazione sull’Hard Disk dei vari parametri di funzionamento delle diverse apparecchiature, al fine di poterle richiamare secondo necessità. Il sistema deve permettere una diagnosi continua delle funzionalità di tutti gli elementi collegati segnalando tempestivamente con allarmi sonori ed indicazioni dettagliate al monitor il tipo di problema riscontrato.

01 Modulo di controllo medicale che permette la gestione sia del sistema archiviazioni, che del sistema di controllo a distanza da un unico monitor touch-screen.

01 Modulo di controllo medicale di sistemi esterni.

01 Set video framegrabber per anteprima sul monitor.

01 Insufflatore elettronico di CO2 con pressione di insufflazione di 3O mmHg e un flusso di gas  da 30 l/min:

sistema di riscaldamento del gas alla temperatura di a 37°;

displays digitali ed analogici per il controllo della pressione del paziente e del flusso gas;

funzione “ago di Verres” per l’avviamento del pneumoperitoneo;

presenza di sistemi di sicurezza che permettono il controllo costante della pressione intra-addominale, con riduzione automatica immediata di qualsiasi eccesso pressorio;

munita di sistema di interfaccia per il controllo a distanza dal campo sterile con visualizzazione dei parametri di funzionamento in tempo reale sul monitor endoscopico,

completo di n° 500 filtri monopaziente.

01 Ottica per laparoscopia a lenti cilindriche, visione grandangolare 0°, diam. 10 mm, lungh. 31 cm, autoclavabile.

01 Trocar ad introduzione sotto visione ottica pluriuso calibro 11 mm.

01 Unità ad alta frequenza dotato di uscite configurabili monopolari/bipolari e dotato di programmi memorizzabili in funzione dell’operatore e della tipologia di intervento. Display touch-screen per un accesso semplice ed immediato dei comandi. Compatibilità con resettore bipolare, per taglio bipolare in soluzione salina. Taglio output massimo monopolare/bipolare  300 Watt e coagulazione monopolare/bipolare output massimo 200 watt. Completo di uscita per la visione dei parametri al monitor ed il controllo a distanza dal campo sterile, piastra neutra completa di cavo, doppio pedale e pedale singolo.

01 Morcellatore Elettromeccanico

Set per laparoscopia composto da:

Motore ad albero cavo.

Otturatore, con punta triangolare, Ø 15 mm.

Manicotto del trocar, obliquo, Ø 15 mm.

Impugnatura.

Bisturi, Ø 15 mm.

Tubo di protezione, Ø 15 mm.

Valvola motore, Ø 15 mm.

Set guarnizioni, 10 Pz.

Pinza tenaculum sec. SAWALHE rotante, Ø 15 mm.

Unità di controllo completo di pedale, con le seguenti caratteristiche:

Numero max dei giri 500-1200 min־¹

Coppia motrice massimo, 16 Ncm.

Coppia motrice media,12 Ncm.

Potenza della lama 15 mm, 16 N

Possibilità per la visualizzazione dei parametri sul monitor, ed il controllo a distanza (dal campo sterile tramite o telecomando, computer, o sistema vocale).

Caratteristiche particolari delle cannule e delle lame:

Forma particolare per una maggiore protezione del tessuto, da contatto involontario con la lama. Lame temprate che garantiscono un taglio più duraturo ed efficace.

LOTTO N. 10 – BASE DI GARA € 65.000,00 OLTRE IVA

N. 1 TILT TEST - SISTEMA PER LA MISURA NON INVASIVA DEI PARAMETRI EMODINAMICI E LA VALUTAZIONE DEL SISTEMA NERVOSO AUTONOMO

avente le caratteristiche e requisiti appresso riportati:

IL  LOTTO  COMPRENDE:

- 01 ECG A 3 CANALI INCORPORATO

- 01 MISURATORE DI PRESSIONE CONTINUO BATTITO-BATTITO CON TECNICA DEL

“VASCULAR UN-LOADING”

- 01 MISURATORE DI PRESSIONE OSCILLO METRICO.

- 01 CARDIOGRAFO AD IMPEDENZA

- 01 COMPUTER COMPLETO DI  MONITOR A COLORI DI TIPO TFT A 15”, STAMPANTE E

CARRELLO.

- 01 TILT TABLE ELETTRICO

CARATTERISTICHE E REQUISITI:

01 ECG A 3 CANALI INCORPORATO ad alta frequenza di campionamento (1000Hz), 6 derivazioni (I,II,III, aVL, aVF, aVR). Il monitoraggio e la registrazione integrata dell’ECG è fondamentale per ottimizzare la misura della pressione di continuo.

01 MISURATORE DI PRESSIONE CONTINUO BATTITO-BATTITO CON TECNICA DEL “VASCULAR UNLOADING” che deve utilizzate una tecnologia con un doppio loop controller del sistema opto-pneumatico, posizionato al dito del paziente, per non interrompere mai la misura per qualsiasi ri-calibrazione.

01 MISURATORE DI PRESSIONE OSCILLO METRICO.

01 CARDIOGRAFO AD IMPEDENZA per la misura battito dello stroke volume.

IL SISTEMA DEVE:

- costruire, durante l’acquisizione, on-line, battito-battito, l’analisi dello spettro della frequenza cardiaca e della variabilità della pressione arteriosa.

- permettere di effettuare in tempo reale il controllo autonomo del sistema cardiovascolare attraverso la determinazione di indici di bilancio simpato-vagale e di sensibilità barocettiva attraverso l’analisi della variabilità RR e la variabilità della pressione.

- eseguire misure di parametri emodinamici, battito per battito, come gittata cardiaca, stroke volume, periodo di contrazione, tempo di eiezione.

- eseguire una valutazione delle resistenze periferiche totali.

- misurare i seguenti parametri:

  - stroke volume

  - gittata cardiaca

  - tracciato ECG almeno 3 derivazioni integrato con possibilità di stampa integrata al segnale PA

  - PA sistolica (con sistema oscollometrico ed in continua)

  - PA diastolica (con sistema oscillo metrico ed in continua)

  - PA media

  - Frequenza cardiaca

  - Intervallo RR

  - Tempo di eiezione ventricolo sinistro (LVET)

  - Periodo di preeiezione (PEP)

  - Resistenze periferiche totali (TPR)

  - Tono simpatico

  - Tono vagale

  - Indici inotropia positiva

  - Sensibilità barocettiva

  - Indici di lavoro ventricolo sx

  - Impedenza toracica

  - Liquido extracellulare toracico

Il sistema deve essere completo di:

COMPUTER, MONITOR A COLORI DI TIPO TFT A 15”, STAMPANTE E CARRELLO.

Il Computer, di grande potenza, deve essere in grado di archiviare un elevato numero di esami, funzione indispensabile per la gestione di database pazienti e per l’elaborazione statistica dei dati nel corso di studi e sperimentazioni.

TILT TABLE ELETTRICO

Avente le seguenti caratteristiche:

Inclinazione superficie elettrica continua da 85° a posizione orizzontale e fino a-15°

Copertura materassino singolo pezzo, tutte le parti in metallo devono essere ricoperte in plastica

Controllo inclinazione elettrica a pedale o a mano

4 ruote con freno individuale

Appoggia piedi rimuovibile

Misure superficie appoggio paziente:

Lunghezza: 195 cm. Larghezza: 70 cm. Altezza: 70 cm. (in posizione orizzontale)

Supporto per braccia

Fascie di fissaggio braccia

Fascie di fissaggio paziente

Scala Tilting

Velocità pari 14mm/sec. La velocità deve essere mantenuta sempre costante anche al massimo della possibilità di carico (150kg).

Deve essere possibile mantenere in qualsiasi posizione il lettino, la copertura del lettino deve essere protetta da un rivestimento antibatterico.

Il prodotto deve essere conforme alla normativa CE/MDD 93/42.

REQUISITO DI CARATTERE GENERALE:

Tutte le apparecchiature offerte devono essere attuali ed ancora in produzione e, in particolare, la prima immissione sul mercato del prodotto offerto deve essere non anteriore all’anno 2005.